上海工程技术大学

材料学院购手套箱采购项目

招标文件

项目名称：材料学院购手套箱采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月21日

招标文件

招标项目名称：材料学院购手套箱采购项目

发标时间：2014年11月21日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对材料学院购手套箱采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月27日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月27日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

- 技术性能指标（含附件名称）

1、设备要求

单工位，单面操作，集成有单柱净化单元，PLC控制及触摸屏操作，真空泵，支架，一个封闭的箱体，带有倾斜的操作面和可拆卸的安全玻璃前窗. 在标准状况下，即200C恒温，一个标准大气压，99.999%的惰性气源，水氧指标小于1 ppm

### 2、功能

- 密闭循环

手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断地除水除氧

- 自动控制再生

除水除氧材料可以再生，再生过程由程序控制

- 自动清洗

手套箱内的气氛置换通过自动控制的清洗阀门完成

- 箱体压力控制

手套箱内压力通过PLC自动控制, 工作压力+/- 10mbar内可以自由设定，超出+/- 12mbar系统自动保护

- 真空泵自动控制

真空泵要求在系统需要时自动开启

### 3、基本配置

- 1个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3 mm

- 1个不锈钢制成的真空过渡室，直径360mm， 长度600mm

- 1个小的过渡室，直径150mm，长度300mm

- 1块带2个手套口的前窗

- 2只丁基橡胶手套

- 1套照明系统

- 1个箱内电源接口

- 1台高性能的循环风机

- 1台真空泵

- PLC控制及触摸屏操作系统

- 3个KF40盲板法兰

- 支架脚轮

- 脚踏开关

- 1套水分析仪

- 1套氧分析仪

- 1套有机溶剂吸附器

4、关键部件

真空泵

循环风机

水分析仪

氧分析仪

压力传感器

净化材料

丁基手套

电磁阀门

管道接头

PLC 控制系统和触摸屏

压力表

集成阀座

5、主要参数：

水氧指标：小于1 ppm；

6、技术指标：

1）手套箱箱体

- 箱体：

材料：304 不锈钢，厚度 3mm

内表面：不锈钢拉丝处理

外表面： 喷漆，白色

内部尺寸：  长度： 1220mm；深度：750mm；高度： 900mm

- 前窗： 倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，厚度8 mm

- 手套口：材料为聚甲醛，O型圈密封

- 手套：  丁基橡胶，直径 8”，长度32”

- 过滤器 ： 规格 0.3 微米，1个气体入口和1个气体出口

- 搁物架： 不锈钢材料，内置2层

- 箱体照明：荧光灯，安装在每块玻璃窗前上方

- 接口：  备用接口3个， DN 40 KF，需要增加接口，可另外注明，

电源接口 1 个 （220V）

2) 大过渡舱

- 过渡舱

尺寸：直径 360mm，长度 600mm

材料：304不锈钢

表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）

- 附件

滑动托盘：304不锈钢

舱门：双门，阳极氧化铝材料，厚度 10mm，竖直操作，带提升机构

压力表：模拟显示

- 控制

电磁阀触摸屏自动操作

3) 小过渡舱

- 过渡舱

尺寸直径 150mm，长度300mm，进入手套箱部分长度100 mm

材料：304 不锈钢

表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）

- 附件

舱门：双门，螺纹锁紧

压力表：模拟显示

- 控制

手动阀手动操作

4）气体净化循环系统

- 净化柱

功能：气体密闭，除水、除氧

容器材料：304不锈钢

净化材料：铜触媒：5kg，分子筛：5kg

净化能力：除氧：60L，除水：2Kg,

水氧指标：小于1ppm

- 循环系统

工作气体：氮气、氩气

循环能力：集成风机流量90m3/h，加装变频

- 再生

操作：PLC自动控制再生过程

再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气5-10%)

- 真空泵

规格：8 m3 /h，旋片泵，带油雾过滤器 ，气振控制

- 阀门

主阀：DN 40 KF ，电气动角阀

控制阀：电磁集成阀 (不锈钢集成阀座，单柱为六个阀集成)

5）控制系统：

- 功能：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护；单元控制采用西门子PLC触摸屏。

- 压力控制： 控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力+/- 10mbar内可以自由设定，超出+/- 12mbar系统自动保护；

- 脚踏板：   控制箱体压力，方便操作升压和降压

6）显示系统：采用西门子PLC 触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等

7）真空系统控制情况

真空泵，可手动或通过PLC启动，流量8m3 /h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-1pa

8) 手套箱选件

- 水分析仪

测量范围：0～500ppm

应用范围广，尤其对于锂电制造及金属有机等用户，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。

- 氧分析仪

测量范围： 0～1000ppm

采用ZrO2传感器，避免了燃料电池寿命短，不能暴露在空气中的问题。

- 有机溶剂吸附器

尺寸：直径150mm，高度264mm，材料：3mm厚 的304不锈钢，填充3kg活性炭，循环气体可首先通过吸附器，吸附挥发的有机溶剂气氛。

7、验收标准：在标准状况下，即200C恒温，一个标准大气压，99.999%的惰性气源，并空箱运转下，水氧指标小于1 ppm。