
上海工程技术大学
轨道学院微机控制摩擦摩损试验机
采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院微机控制摩擦摩损试验机采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年10月24日
招标文件
招标项目名称：轨道学院微机控制摩擦摩损试验机
一、发标时间：2016年10月24日星期一
二、招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院微机控制摩擦摩损试验机采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
三、投标方式：
1．投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）；
2．投标截止时间：2016年10月29日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受；
3．开标时间和地点：2016年11月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处；
4．开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位；
5．凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年10月29日前与资产处物资供应中心联系；
6．本招标方地址：上海市龙腾路333号，邮编：201620；
7．联系人：高丹 电话：67791017；
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
技术要求
1 微机控制摩擦摩损试验机可进行各种金属材料及非金属材料（尼龙、塑料等）在滑动摩擦、滚动摩擦、滚滑复合摩擦等多种状态下的耐磨性能试验，并可模拟各种材料在干摩擦、湿摩擦、磨料磨损等不同工况下摩擦磨损试验。该试验机具有计算机数据处理系统，可时实显示试验力、摩擦力矩、摩擦系数、试验时间等参数，并可记录试验过程中摩擦系数-时间等多种试验曲线。具有功能多，结构简单可靠，使用方便，非常广泛的应用于国内外摩擦学研究领域。适用标准：
◇ GB/T12444.1-90金属磨损试验方法MM型磨损试验
◇ GB 3960-83塑料滑动摩擦磨损试验方法
◇ SH/T0190-92液体润滑剂摩擦系数测定方法
2　组成（主要组成的系统、设备、部件、仪器仪表、软件等）：
该机由主机、电控箱、计算机测控系统组成。
2.1
主机主要由铸造机座及位于机座左部的力矩测量部分，中部的下试样轴部分，右部的上试样轴部分、偏心轮轴部分和试验力施加与测量部分组成。
2.2 计算机测控系统可实时显示试验过程中试验力、摩擦力、摩擦力矩、摩擦系数等参数的变化并可绘制相应的试验曲线。
2.3 软件部分
 软件主界面应简洁明了，方便操作。软件主界面可实时显示试验力、试验时间、摩擦力矩、摩擦系数、摩擦功、转速和主轴转数等参数。
2.4专用摩擦副要求
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



◇环-块摩擦副     ◇环-环摩擦副        ◇环-蝶摩擦副
3  主要技术指标和要求
	序号
	项目名称
	技术指标

	1
	最大试验力
	2000N

	2
	试验力示值相对误差
	在满量程的10%以上，不超过±2%

	3
	试验力示值重复性相对误差
	在满量程的10%以上，不超过2%

	4
	下试样轴转速
	400，200r/min或
无级变速100-2000r/min

	5
	上试样轴转速
	360，180r/min 或
无级变速100-2000r/min

	6
	上试样轴向最大移动距离
	±4mm

	7
	摩擦力矩测量范围
	0-15N.m

	8
	摩擦力矩示值相对误差
	在满量程的10%以上，不超过±3%

	9
	摩擦力矩示值重复性相对误差
	在满量程的10%以上，不超过3%

	10
	时间控制范围  数显控制
	1s-9999min

	11
	转数控制范围  数显控制
	1-999999

	12
	曲线记录及数据处理
	由计算机实现对各个参数的测量显示及数据处理，可实时显示时间-摩擦力矩等多种曲线


4  试验机的工作环境与工作条件
4.1 工作温度：100C～350C；
4.2 相对湿度：5%～80%；
4.3设备安装：投标人明确投标设备的安装要求；
4.4 工作环境：投标人明确投标设备对环境中的振动、安全、电子等方面进行要求；
4.5 电源电压的波动范围：额定电压的±10%。 
5  主要设备清单
	类别
	序号
	名称
	规格及数量
	备注

	产品
	1
	主 机
	1台
	

	
	2
	电控箱
	1台
	

	
	3
	计算机
	1台
	

	
	4
	打印机
	1台
	彩色喷墨

	技术 文件
	1
	使用说明书
	1份
	

	
	2
	合格证明书
	1份
	

	
	3
	装箱单
	1份
	

	
	4
	随机光盘
	1张
	

	附件
	1
	油 盒
	1个
	

	
	2
	平衡砣
	1个
	

	
	3
	三角皮带
	2条
	

	
	4
	伞齿轮传动销钉
	1件
	

	
	5
	齿轮固定销
	1件
	

	
	6
	链 条
	1条
	

	
	7
	磨料斗
	1套
	包括上盖、搅拌杆、连杆、摇摆套、轴

	
	8
	针阀式注油油杯
	1个
	

	
	9
	塑料试样夹具
	1个
	包括挡板

	
	10
	棘轮扳手
	1把
	

	工具
	1
	双头扳手
	各1把
	8×10；14×17；
17×19；24×22

	
	2
	内六角扳手
	1把
	8mm

	
	3
	油 枪
	1把
	

	
	4
	工具箱
	1件
	


6  验收和培训
6.1最终验收
A） 验收标准为最终签订的技术协议。
B） 投标人应在标书中提供试样图纸，并作为技术协议一部分。
C） 最终验收在用户所在的单位进行。
6.2 培训
在试验机最终验收时，在用户现场进行不少3天的操作、日常维护、软件使用等培训。
7  质量保证及售后服务
7.1 试验机系统保修期自验收之日起，不少于12个月。
7.2 生产厂家具有完善的售后服务体系，提供及时完善的技术服务，保修响应时间不超过2小时。
7.3 质保期后，提供无偿的技术支持（不含硬件维修）。
8  交货期及交货地点
合同生效后45天，交货地点上海。
3
6

