
上海工程技术大学
化工学院手套箱采购项目
招标文件

项目名称：化工学院手套箱采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年9月19日
招标文件
招标项目名称：化工学院手套箱采购项目
发标时间：2016年9月19日星期一
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院手套箱采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年9月26日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年10月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年9月26日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
1. 手套箱功能：
密闭循环
手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断地除水除氧
自动控制再生
除水除氧材料可以再生，再生过程由程序控制
自动清洗
手套箱内的气氛置换通过自动控制的清洗阀门完成
箱体压力控制
手套箱内压力通过 PLC 自动控制, 工作压力+/- 10mbar 内可以自由设定，超出+/-
12mbar 系统自动保护
真空泵自动控制
真空泵要求在系统需要时自动开启
2. 主要组成和基本配置：
集成有封闭的箱体（带有倾斜的操作面和可拆卸的安全玻璃前窗）、过渡舱、循环
净化单元(单柱)、PLC 控制及触摸屏操作系统，真空系统、显示系统、支架等
包括：
1 个 304 不锈钢的箱体，耐酸，厚度 3 mm
1 个不锈钢制成的真空过渡室，直径 360mm， 长度 600mm，右侧
1 个小的过渡室，直径 150mm，长度 300mm，右侧
1 个带 2 个手套口的前窗
1 副丁基橡胶手套
1 套照明系统
1 个箱内电源接口
3 个盲板法兰
1 台高性能的循环风机
1 台真空泵
PLC 控制及触摸屏操作系统
支架脚轮
脚踏开关
水分析仪 

氧分析仪
有机溶剂吸附器
3. 主要参数：
水氧指标：小于 1 ppm；
4 技术指标：
1）手套箱箱体
箱体：
材料：304 不锈钢，厚度 3mm
内表面：不锈钢拉丝处理
外表面： 喷漆，白色
内部尺寸： 长度： 1220mm；深度：750mm；高度： 900mm
前窗： 倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，厚度 8 mm
手套口：材料为聚甲醛，O 型圈密封
手套： 丁基橡胶，直径 8”，长度 32”
过滤器 ： 规格 0.3 微米，1 个气体入口和 1 个气体出口
搁物架： 不锈钢材料，内置 2 层

箱体照明：荧光灯，安装在每块玻璃窗前上方
接口： 备用接口 3 个， DN 40 KF，需要增加接口，可另外注明，
电源接口 1 个 （220V）  

2) 大过渡舱
过渡舱
尺寸：直径 360mm，长度 600mm
材料：304 不锈钢
表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）
附件
滑动托盘：304 不锈钢
舱门：双门，阳极氧化铝材料，厚度 10mm，竖直操作，带提升机构
压力表：模拟显示
控制
电磁阀触摸屏自动操作
3) 小过渡舱
过渡舱
尺寸直径 150mm，长度 300mm，进入手套箱部分长度 100 mm
材料：304 不锈钢
表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）
附件
舱门：双门，翻盖式
压力表：模拟显示
控制
手动阀手动操作
4）气体净化循环系统
净化柱
功能：气体密闭，除水、除氧、除有机物
容器材料：304 不锈钢
净化材料：铜触媒：5kg，分子筛：5kg

5.净化能力：除氧：60L，除水：2Kg,
水氧指标：小于 1ppm
循环系统
工作气体：氮气、氩气
循环能力：集成风机流量 90m3/h，加装变频
再生
操作：PLC 自动控制再生过程
再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气 5-10%)
真空泵
规格：10m3 /h 或 8m3 /h，旋片泵，带油雾过滤器 ，气振控制
阀门
主阀：DN 40 KF ，电气动角阀
控制阀：电磁集成阀 (不锈钢集成阀座，单柱为六个阀集成)，减少和优化了系
统管路布置，减少了漏点，简化了检漏环节，使设备稳定可靠。
5）控制系统
功能：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动
控制、循环控制、密码保护；单元控制采用西门子 PLC 触摸屏。
压力控制： 控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力+/- 10mbar 内可以
自由设定，超出+/- 12mbar 系统自动保护；
脚踏板： 控制箱体压力，方便操作升压和降压
6）显示系统：采用西门子 PLC 触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等 

6. 真空系统控制情况
真空泵，可手动或通过 PLC 启动，流量 10m3 /h 或 8m3 /h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-1pa

7. 
7.手套箱分析部件
水分析仪
测量范围：0～500ppm  水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用 
氧分析仪
测量范围： 0～1000ppm 采用 ZrO2传感器，避免燃料电池寿命短，不能暴露在空气中的问题。 
有机溶剂吸附器
放置箱内，尺寸：直径 136mm,高度 256mm，填充 2kg 活性炭，可快速更换材
料，并且不破坏高纯气氛 
3
4

