上海工程技术大学

化学化工学院中压制备色谱采购项目

招标文件

项目名称：化学化工学院中压制备色谱采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年9月17日

招标文件

招标项目名称：化学化工学院中压制备色谱采购项目

发标时间：2014年9月17日星期三

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化学化工学院中压制备色谱采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年9月23日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年10月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年9月23日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

| 项目 |  | 技术参数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵头 |  | 双高压泵，精度高，脉动小 |  |  |  | 最好是进口泵 |
| 流速范围 |  | 0.1～50ml/min |  |  |  |  |
| 流速精度 THANK YOU FOR YOUR BUSINESS! THANK YOU FOR YOUR BUSINESS! |  | ±1% |  |  |  |  |
| 压力范围 |  | 0～30MPa（0～300bar） |  |  |  |  |
| 梯度类型 |  | 台阶，线性变化梯度，可在线修改梯度和流速 |  |  |  |  |
| 最小梯度调节 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 多波长在线扫描 |  | 200~800nm全程扫描，CCD阵列检测器，任意双波长同时检测 |  |  |  |  |
| 光源 |  | 进口氘灯(软件调整氘钨灯能量，可延长使用寿命达到2年以上) |  |  |  |  |
| 波长精度 |  | ±1nm |  |  |  |  |
| 收集模式 |  | 手动，全收集，窗收集，峰收集 |  |  |  |  |
| 上样方式 |  | 标配1ml定量环 (可选配20ul、5ml、10ml定量环) |  |  |  |  |
|  |  | 液体上样 |  |  |  |  |
| 离心管架 |  | 支持15ml试管,10X10共100只(其它规格可订制) |  |  |  |  |
| 电源 |  | 220VCA/110VCA |  |  |  |  |
| 工作温度 |  | 10-40℃ |  |  |  |  |
| 控制界面 |  | 图形界面 ，通过RS-232C(USB)， 采用基于WindowsXP的 PC软件工作站 |  |  |  |  |
| 要求： |  |  |  |  |  |  |
| 1 检测器： | 数字信号扫描，耐用稳定 |  |  |  |  |  |
| 2 控制软件： | 高度集成的色谱工作站 |  |  |  |  |  |
|  | 工作站软件集中控制，所有运行记录和曲线可以保存、追溯 ；软件符合cGMP和FDA 21 CFR 11的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 可积分 |  |  |  |  |  |
|  | 软件免费升级 |  |  |  |  |  |
| 3 售后服务： | 拥有专业的团队做为支持，能够做到24小时内响应并解决问题 |  |  |  |  |  |
|  | 保修3年 |  |  |  |  |  |
| 4 配制备柱2根 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高压制备柱（进口C18 10um） |  | 20*150mm |  |  |  |
|  | 高压制备柱（进口C18 10um） |  | 20*250mm |  |  |  |