上海工程技术大学

材料学院购等离子增强系统及快速升温滑动高真空系统采购项目

招标文件

项目名称：材料学院购等离子增强系统及快速升温滑动高真空系统采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月10日

招标文件

招标项目名称：材料学院购等离子增强系统及快速升温滑动高真空系统采购项目

发标时间：2014年11月10日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对材料学院购等离子增强系统及快速升温滑动高真空系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月17日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月17日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

- 等离子增强系统性能参数要求

主要技术参数

| 开启式管式炉 | 工作温度 | 1200℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 炉管尺寸 | Φ80，Φ100 |
|  | 温度控制器 | 30段高精度数字可编程温度控制器 |
|  | 加热区长度 | 440mm |
|  | 恒温区长度 | 150mm |
|  | 功率 | AC 220V 4KW |
| 等离子射频电源 | 输出功率 | 50-500W最大可调±1%的稳定性 |
|  | RF频率 | 2-150MHz的±0.005%稳定可调 |
|  | 噪声 | ≤55DB |
|  | 冷却 | 空气冷却 |
|  | 输入功率 | 1KW AC 220V |
| 真空泵和阀门 | - 采用KF25系列波纹管和精密球阀连接 - 真空度可达10-3pa - 数字真空压力表可直观的显示数值 |  |
| 数字式质量流量计 | - 内部装有高精度数字显示质量流量计可准确的控制气体流量 - 气体流量范围为0-2000 误差为0.02% - 一个气体搅拌罐上安装了液体释放阀的底部情况 - 不锈钢针阀安装在左侧可手动控制混合气体输入的数量 - 进气口：采用国际标准双卡套接头 - 5路气体混气供气系统 |  |
| 炉体 | 550*380*520mm |  |
| 供气及真空系统 | 600*600*597mm |  |
| 净重 | 120KG |  |

- 电动滑轨炉技术参数

| - 高温炉体结构 | - 采用双层壳体，并带有空气风冷系统. - 一对滑轨安装在炉体底部，能够自动控制炉体左右移动。 正空法兰和数字式真空显示计安装在炉管两端，以便实验使用 |
| --- | --- |
| - 功率 | - 9KW |
| - 电压 | - AC 208-240V 单相, 50/60 Hz |
| - 炉管尺寸 | - High purity fused quartz tube - 高纯练熔石英管 Ø4"OD x 1400mm L (其他尺寸可以定做) |
| - 加热腔体 | - Ø110mm OD x 1400mm L |
| - 加热元件 | - 双排红外线加热灯管 |
| - 热电偶 | - K 型, 1/4" dia x 24" length |
| - 最高温度 | - 1000°C (<1 hour) |
| - 连续使用温度 | - 950°C |
| - 最快升温速率 | - 100 ºC/S |
| - 最快冷却速率 | - 冷却速率（ 900~200C:） - 8.3°C/sec (900 - 600°C); - 4.4°C/sec (600°C - 500°C); - 2.8°C/sec (500°C - 400°C); - 1.6°C/sec (400°C - 300°C); - 0.9°C/sec (300°C - 200°C); |
| - 滑动范围 | - 340mm |
| - 滑动控制 | - 当设定的升温程序运行结束后，可按设定速度自动滑动 |
| - 滑动速度 | - 0-70 mm/s 可调 |
| - 温度控制 | - 30段PID自动控制 - 过温保护： - K型热电偶嵌入到石英管内部，能够检测到样品部位的升温曲线 |
| - 控温精确度 | - +/ - 2°C |
| - 真空法兰 | - 炉管两端安装不锈钢水冷法兰，，并安装了法兰支撑架 - 右法兰：带有数字真空显示计，线接头以便接K型热电偶，不锈钢针阀（宝塔嘴接头） - 左法兰：不锈钢针阀（宝塔嘴接头） - 注意：两法兰的通气接头可以更换成下列接头： - 为了获得更高的真空度，可以用KF25的转接头 - 为了获得较高的压力可以用卡套接头 - 水冷却端口：1/4英寸的水管和4L/min的水流量 |
| - 真空水平 | - 用分子泵：10-5torr |
| - 气流量 | - 16-160 ml/min |
| - 外型尺寸 | - 460 x 330 x 520 mm ( 炉体) - 1800 x 450 x 680 mm ( 炉体+ 滑轨) |
| - 净重 | - 大约 80 Kg |
| - 认证 | - CE 认证 |
| - 包装尺寸 | - 45" x 45" x 35" (inch) |
| - 运输重量 | - 3 00 lb |
| - 保修 | - 一年免费质保期，终身维修（损耗件不包括在内，如炉管，O型圈和加热原价） |