
上海工程技术大学

轨道学院购拉压万能试验机
采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院购拉压万能试验机采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月24日
招标文件
招标项目名称：轨道学院购拉压万能试验机采购项目
发标时间：2015年11月24日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院购拉压万能试验机采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年12月1日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年12月1日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、招标参数

1. 最大试验力：100kN； 

2. 试验力测量范围：0.4%-100%FS

3. 试验力精度：优于示值的±0.5%；

4. 试验力分辨率：500000码 

5. 电子引伸计（变形）：标距50mm,变形10mm；

6. 变形测量范围：最大变形的0.2%-100%。

7. 测量精度：示值的±0.5%； 

8. 位移分辨率：　0.001mm；

9. 位移精度优于±0.5％；

10. 横梁位移速度：0.005mm/min ~500mm/min, 无级调速；

11. 主机电源： 3kW, AC380V±10%，50Hz, 三相四线；

12. 有效拉伸空间：600mm

13. 有效试验空间宽度：600mm;

14. 横梁最大行程：1150 mm;

15. 压缩行程：600mm

16. 主机外形尺寸：1010*750*2215 mm

17. 主机质量：1100Kg

18. 工作环境： 室温10～35℃，湿度20%～80%；

19. 适用标准：GB、ISO、ASTM、DIN等；
20. 软件及用户界面：WindowsXP/Win7应用软件

21．.力控速率调节范围：0.005-5%Fs/s；

22.力控速率控制精度：速率＜0.05%Fs时，为±1%设定值以内；速率≥0.05%Fs时，为±0.5%设定值以内。

23.变形速率调节范围：0.005-5%Fs/s；

24.变形速率控制精度：速率＜0.05%Fs时，为±1%设定值以内；速率≥0.05%Fs时，为±0.5%设定值以内。

25.位移速率控制精度：速率＜0.01mm/min时，为±1%设定值以内；速率≥0.01mm/min时，为±0.5%设定值以内。

26.恒力、恒位移、恒变形控制范围：0.5%-100%Fs

27.恒力、恒位移、恒变形控制精度：设定值≥10%Fs时，为设定值的±0.1%以内；  速率＜10%Fs时，为设定值的±1%以内

二、系统标准配置要求
	序号
	项目名称
	生产厂家及规格
	数量
	备注

	1
	门式主机(上拉下压)
	自制
	1台
	

	2
	交流伺服电机及调速系统
	   日本松下 3Kw
	1套
	

	3
	减速系统
	德国
	1套
	

	4
	磨制精密滚珠丝杠副
	博特
	2套
	

	5
	高精度负荷传感器
	100kN，美国
	1只
	

	6
	引伸计
	YYU25/50钢研院
	1只
	

	7
	计算机
	联想22英寸液晶显示器
	1台
	

	8
	打印机
	HP打印机
	1台
	

	9
	高精度位移传感器
	3000线
	1只
	

	10
	高精度全数字多通道测量控制及数据处理软件系统
	自制
	1套
	

	11
	随机工具、随机文件
	使用说明书，安装手册等
	1套
	

	12
	计算机桌
	支架式电脑桌椅
	各1套
	

	13
	标配附具
	1. 楔型拉伸附具
	平钳口: 0-7mm；7 mm -14 mm
	各1副
	

	
	
	
	圆钳口：φ4-9mm；9 mm -14 mm
	各1副
	

	
	
	2. 压缩附具
	压盘直径：φ120mm
	1套
	


3
2

