
上海工程技术大学
汽车学院数据存储记录仪采购项目
招标文件

项目名称：汽车学院数据存储记录仪采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年6月28日
招标文件
招标项目名称：汽车学院数据存储记录仪采购项目
发标时间：2016年6月28日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院数据存储记录仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年7月4日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年7月4日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	输入单元数
	3个以上(可通过多通道测量从实际电压和温度等物理量到用于带混搭插件模块的汽车开发的CAN信号等各项数据)

	通道数
	配全模块时保证12个以上模拟通道(使用特定模拟单元时最大60通道)+标准8个逻辑通道+2个脉冲通道 
※：对于模拟单元，通道间相互绝缘且与数据采集仪主机的GND独立。对于CAN单元接口或标配逻辑端口或标配脉冲端口，所有通道有共同点GND。 

	测量量程
	5mV～10V/div，11量程，分辨率：测量量程的0.1%

	最大额定电压
	端口间：不低于150V DC地端口间：100V AC, DC(使用特定模块时) 

	频率特征
	DC～100kHz(-3dB，使用特定模块时)

	时间轴
	200μs～5min/div，11量程，采样周期：不低于量程的1/100，外部采样

	最大采样率
	最大采样率不低于500k/秒(2μs周期，全通道同时)

	内存容量
	内存不低于32MW

	外部存储
	至少有SD存储卡，USB2.0两种存储模式兼

	显示
	彩色液晶(分辨率不低于800×600点)

	通讯接口
	具有LAN及USB等接口 

	电源
	支持多种电源：

1) AC适配器：220V AC(50/60Hz)
2) 电池组
3) 外部DC电源。

	尺寸，重量
	外部长宽高任一部分小于400mm，质量低于3kg(含输入单元和电池组)

	选配模块
	1）电压模块

测量功能：通道数：4通道电压测量
输入端口：绝缘BNC端口（输入阻抗1MΩ，输入电容10pF）
测量量程：5mV~10V/div，11量程，满量程:20div
低通滤波：5/50/500/5KHz，OFF
测量分辨率：使用16bit A/D
最高采样率：500k/s（4通道同时采样）
测量精度：±0.5%f.s
频率特性：DC~100KHz-3dB
输入结合：DC/GND
最大输入电压：DC+AC 150V
2）CAN模块
输入CAN点数：2（port 1，port2）连接器：D-sub 9针公*2
适应标准：ISO 11898 CAN 2.0b  ISO 11898-1,ISO 11898-2,ISO 11898-3,SAE J2411
CAN接口：每个接点，可任意选择high-speed CAN/low-speed CAN/Single Wire CAN （对应无线内存）
终端：120Ω±10Ω内存，指令ON/OFF
通讯率：high-speed CAN ；1M~50kbps，low-speed CAN：125k~10kbps  Single Wire CAN；83.3k~10kbps
Single分辨输出通道: 16bit模拟信号15通道，逻辑信号 1bit 16通道
响应时间：CAN收信完成开始200usYINEI 
CAN信息发送：每个点，将所设置的CAN信息向计算机路径脉冲发送
3）电池

具有电池组，支持无外部电源工作（AC适配器并用时，以AC适配器优先）

	其他要求
	直接触摸屏选择，操作直观，抗震，耐高温，机身牢固

	附件


	具有说明书，操作指南，AC适配器，USB连接线等相关附件。


3
1

