
上海工程技术大学

服装学院纳米粒度及Zeta电位分析仪采购项目
招标文件

项目名称：服装学院纳米粒度及Zeta电位分析仪采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年9月18日
招标文件
招标项目名称：服装学院纳米粒度及Zeta电位分析仪采购项目
发标时间：2015年9月18日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对服装学院纳米粒度及Zeta电位分析仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年9月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年10月中旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年9月24日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
一．技术参数

（一）．粒度测量和分子量测量

1. *使用非侵入式背散射技术，粒度测量范围：0.3nm~10000nm

2. *检测位置可自动连续移动，距池壁：0.45 mm – 4.65mm

3. *单角度测量浓度范围：0.1ppm - 40% w/v

4. *He-Ne气体激光器

5. *采用APD检测器

6. 相关器：4000通道，>1011动态线形范围，25ns~8000s以上动态采样时间。

7. *测量角度：175度,12.8度

8. *最小样品量：20微升
9. 温度范围：0ºC to 90ºC，精度±0.1 ºC

10. 可以测量蛋白质和聚合物的分子量，分子量范围为342-2x107Da

11. 可以测量蛋白质和聚合物的第2维里系数

12. 可以测量蛋白质的熔点

13. 在300000:1的动态范围内自动调节激光衰减器

14. 可提供粒度质量报告，自动判断样品结果的好与坏，并提供指导

15. 可提供累积平均拟合图，自动判断累积结果的好与坏

16. 可提供粒度分布拟合图，自动判断分布结果的好与坏

（二）．ZETA电位测量

1. *适用粒度范围：3.8nm~100um

2. *采用M3-PALS技术，可以测量ZETA电位的分布

3. *最大电导率：200mS/cm

4. 最高可测量2M的盐浓度体系

5. *采用弯曲式毛细管流动池

6. *最小样品量：150微升
7. 可提供ZETA电位质量报告，自动判断样品结果的好与坏，并提供指导
8. 提供ZETA电位标样
9. *配置10个以上Zeta电位电极和样品池
二、配置要求
1. 纳米粒度及Zeta电位仪主机（含软件、工具、手册等）；

2. 粒度样品池（聚合物）  200个；

3. 粒度样品池（玻璃）  1个；

4. Zeta电位样品池  30个；

5. 电脑（国内采购）1台。

三、主要功能
仪器能同时分析纳米材料，包括乳液，悬浮液，蛋白质等样品的粒度分布和ZETA电位值。


3

