上海工程技术大学

化学化工学院购差热分析仪采购项目

招标文件

项目名称：化学化工学院购差热分析仪采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月3日

招标文件

招标项目名称：化学化工学院购差热分析仪采购项目

发标时间：2014年11月3日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化学化工学院购差热分析仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月10日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月中旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月10日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

用于同时进行对样品在加热状态下热量和质量变化值测试

1. 温度范围： 室温～1100℃

2. 重量测量范围：1g

3. 灵敏度：1ug

4. 质量测量准确度：±1%

5. 差热测定范围：±1000 μV

6. 噪音水平：小于1μV

7. 温控速率：±0.1 ℃/hour～± 99.9/50℃/min(H型)

8. 氛围气：空气、惰性气体、氧气、真空等

9. 高灵敏度托盘差动型天平系统

a)	顶加载式天平：样品与参比锅放置于天平栋梁的两端，这将从电炉部分到天平单元的热传递降到最低，更容易处理样品

b)	托盘差动方式：消除了加热中浮力和对流所产生的基线漂移，直至高温都可得到稳定的基线

c)	独特的天平结构（Roberbal结构）：即使因热膨胀，灵敏度也不变，可高精度地进行热重测定；天平的支点使用温度系数微小并构成X字型地薄合金带，支点轻，摩擦和阻力小，灵敏度高，并具有良好地耐振性

10.	自动进样系统

a)	内置的自动进样器：结构紧凑，节省了设备空间，不增加任何空间的占用

b)	可设定约一天分析量的试样，使用aus表可掌握所有的状况

c)	对应从测定至解析的全自动测定，重新解析只需按一下键盘

d)	运载样品的“镊子”配备有打孔机械装置，可以在分析前在封了口的密闭样品锅上打孔— 适用于挥发性样品

11. 软件功能

符合GLP、GMP的要求，使用同一台热分析工作站和同一个软件可同时操控四台热分析仪器