
上海工程技术大学

工程实训中心购测力仪（包括仿真软件）采购项目
招标文件

项目名称：工程实训中心购测力仪（包括仿真软件）采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年5月11日
招标文件
招标项目名称：工程实训中心购测力仪（包括仿真软件）采购项目
发标时间：2015年5月11日星期一
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对工程实训中心购测力仪（包括仿真软件）采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年5月18日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年5月下旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年5月18日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、测力仪

1．硬件部分包括：

1）四分量台式切削测力计：Fx， Fy， Fz， 一个力矩：Mz

2）高阻抗连接电缆(9芯,8线), 与地绝缘 长度 5米

3） 4通道放大器

4） 切削数据采集系统 12通道

5） 连接电缆连接放大器数据采集器，2米

2．测力仪重要部件主要技术参数

1）传感器部分：

测量范围:
    Fx、Fy: (5kN   

Fz: -5/20kN

Mz: (200Nm

· 校准的测量范围:  Fx,Fy:0-5/0-0.5kN   

Fz: 0-20/0-2kN

Mz: 0-200/0-20Nm

· 阈值：           Fx,Fy<0.01N   Fz<0.02N

· Mz<0.02Ncm

· 灵敏度：         Fx、Fy:     约-7.8pc/N
·           
      Fz:         约-3.5pc/N 

·                  Mz:         约-160pc/Nm
· 线性度 

≤ ±1%
· 迟滞       ≤1%

· 固有频率:  fn(x,y)≈  3.1KHZ ?

·  fn(z) ≈6.3kHz  fn(Mz) ≈4.2kHz          

· 工作温度:  0-70℃

防护等级： IP67
2）放大器部分

· 测量通道：4通道,

· BNC 接头； 

· 量程范围：pC ±100 … ±1000000 ;

· 输出电压： 0 … ±10V；

· 供电：18…30VDC;

·  频率响应：<10000PC 时 >20KHZ;

·  精度： <0.5%     

3）数据采集系统

硬件要求

·  12通道BNC输入；

· 每通道100K/S 并行采集；

·  16位分辨率

软件功能：

· 记录测力台的信号，显示3个正交分力（Fx, Fy, Fz）和3个正交分力矩（Mx, My, Mz）。

· 远程遥控测量操作

· 测量触发：数字或按键

4）信号处理： 

· 平滑滤波， 移动平均，高低道滤波， 漂移补偿

5）图形功能：

· 单帧或多帧曲线显示

·   y(t)图形

·   数值显示

·   光标游动读数功能

·   缩放功能

· 统计分析功能

· 曲线图片导出功能

6）计算功能：

· 多分量力和力矩计算

· 在线数学公式处理功能

· 数据文本导出功能

· 试验报告输出功能（附带重要的切削参数和试验条件）

· 超大数据导入分析功能（最大文件不超过2G）

二、切削仿真模拟软件
 软件功能要求：
（1）能切削中材料的性能、切削力、温度场、切屑形成、微观宏观分析及工件残余应力；能进行五轴铣削仿真。
（2）能进行2D/3D模拟分析铣削、车削、钻孔、镗削等工艺及进行工艺优化分析（切削速度、进给量、前角、变换刀具及切削刃圆弧半径等）；
（3）具有丰富的刀具材料库，能模拟分析刀具磨损；
（4）具有丰富的后处理功能，可以得到切削力、温度、应力、残余应力、振动频率、加工功率等 
（5）运算速度快（八核解算）
（6）能根据用户要求输入专用刀具、专用材料。

（7）正版软件授权。

三、企业资质要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标人及其投标产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；
（3）在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人单位，有相应的经营范围，注册资金不低于100万元（提供营业执照、税务登记证和机构代码证书）；
（4）在本市具有固定的售后服务部门和维护技术人员，且能提供良好的技术支持；

（5）在近年的投标活动中无违规违纪行为。

5

