
上海工程技术大学
 汽车学院动力电池测试系统采购项目
招标文件

项目名称：汽车学院动力电池测试系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月24日
招标文件
招标项目名称：汽车学院动力电池测试系统采购项目
发标时间：2016年11月24日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院动力电池测试系统进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年11月30日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月30日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高老师    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
一、设备环境要求及技术参数
1.1 电源：AC电压380V ±10%, 频率：50 HZ±5%；
1.2 环境温度：0 ∽ 45℃；
1.3 环境湿度：不大于85%R.H（无水汽凝结）；
二 、主要技术参数
	1
	主通道数
	1个

	2
	通道动作模式
	独立控制

	3
	主通道工作模式
	充电：恒电流充电CC，恒电压充电CV，恒流恒压充电CCCV，恒流恒压充电过程中的转换需实现无冲击电压电流;
放电：恒流放电CD，恒功放电CP、恒电阻放电CR ;

	
	主通道测试中止条件
	时间、总电压、总电流、容量，-ΔV，Vcell，RSOC等

	4
	主通道电压
	单通道测量范围
	0V-100V

	
	
	最低放电电压
	5V

	
	
	精度
	±（0.1%FS+0.1%RD）

	
	
	分辨率
	达到1mV

	
	主通道电流
	单通道测量范围
	±100A

	
	
	最低输出电流
	≤200mA

	
	
	精度
	±（0.1%FS+0.1%RD）

	
	
	分辨率
	1mA

	
	
	电流启动响应时间
	＜100ms

	
	时间
	分辨率
	100mS

	
	功率
	输出功率
	单通道持续运行功率10KW

	
	
	稳定度
	±（0.1%FS+0.1%RD）

	
	选配
辅助
电压
	通道数
	27个以上

	
	
	量测量程
	DC：0-5V

	
	
	量测精度
	±（0.1%F.S.R+0.1%RD）

	
	
	分辨率
	1mV（采样≥100ms一次）

	
	选配
辅助
温度
	通道数
	27个以上

	
	
	量测量程
	﹣20°C—100°C

	
	
	量测精度
	±1℃

	
	
	分辨率
	0.1℃（采样≥100ms一次）

	5
	CDS通讯方式
	RS232\\ USB\\LAN等

	6
	控制程序
	支持掉电数据保护、支持因停电、手动停止、从数据文件接续测试 、在线修改工步参数。

	
	
	可设定安全保护条件，包括：电压上下限、、电流上下限等。

	
	
	可设定辅助通道保护条件，可设置参数包括：电压上限、电压下限、温度上限、温度下限。

	
	
	工步时间范围
	支持h、min、S格式

	
	
	数据记录
	时间≤1S，电压≤1mV，电流≤1mA

	7
	数据展现方式
	循环列表
	有循环序号、充/放电容量、充/放电效率、充/放能量、充放电平均电压等

	
	
	过程列表
	有过程序号、工作模式、过程时间、容量、能量、中值电压、终止电压、终止电流等

	
	
	明细列表
	有记录序号、系统时间、累计时间、电压、电流、能量、功率等

	8
	数据导出方式
	数据可以导成EXCEL、TXT、图表文件，可提供充放电效率、充放电曲线、电压、容量、电流-时间特性等多种数据分析曲线。

	9
	数据保存方式
	数据以文件的方式保存

	10
	CANBUS通信接口
	支持BMS CAN通讯功能

	11
	软件保护
	掉电数据保护、来电续接、过压过放保护、过流欠流保护、容量保护、过温保护、电压趋势异常保护、电流趋势异常保护、电流波动异常保护、电压波动异常保护、充电电压上升速度异常保护、放电电流下降速度异常保护

	
	硬件保护
	断电保护、开路保护、短路保护；电池接反，接错保护、过流保护、过压保护、超温保护

	
	报警功能
	硬件具有紧急情况切断开关、断电后自动关机、自动负载连接和断开等功能。

	12
	冷却方式
	风冷

	13
	维修性
	模块化结构，可用备品、备件进行及时替换、维修，保固期内免费。

	14
	软件免费升级服务
	终生免费升级，直到硬件不相容为止。


3
3

