
上海工程技术大学

汽车学院购手套箱

采购项目
招标文件

项目名称：汽车学院购手套箱采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月24日
招标文件
招标项目名称：汽车学院购手套箱采购项目
发标时间：2015年11月24日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院购手套箱采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年12月1日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年12月1日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
1、 技术性能指标（含附件名称）
1、设备要求
双工位，单面操作，集成有单柱净化单元，PLC控制及触摸屏操作，真空泵，支架，一个封闭的箱体，带有倾斜的操作面和可拆卸的安全玻璃前窗. 在标准状况下，即200C恒温，一个标准大气压，99.999%的惰性气源，水氧指标小于1 ppm
2、功能
· 密闭循环
手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断地除水除氧 
· 自动控制再生
除水除氧材料可以再生，再生过程由程序控制
· 自动清洗
手套箱内的气氛置换通过自动控制的清洗阀门完成
· 箱体压力控制
手套箱内压力通过PLC自动控制, 工作压力+/- 10mbar内可以自由设定，超出+/- 12mbar系统自动保护
· 真空泵自动控制
真空泵要求在系统需要时自动开启
3、基本配置
· 1个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3 mm

· 1个不锈钢制成的真空过渡室，直径360mm， 长度600mm 

· 1个小的过渡室，直径150mm，长度300mm 

· 2块带2个手套口的前窗
· 2副丁基橡胶手套
· 2套照明系统
· 1个箱内电源接口
· 1台高性能的循环风机
· 1台真空泵
· PLC控制及触摸屏操作系统
· 7个KF40盲板法兰
· 支架脚轮
· 脚踏开关 

· 1套水分析仪



· 1套氧分析仪
· 1套有机溶剂吸附器
4、关键部件
真空泵                                 

循环风机                                               

水分析仪                                    

氧分析仪                          

压力传感器                               

净化材料                              

丁基手套                             

电磁阀门                                           

管道接头                                          

PLC 控制系统和触摸屏                          

压力表                                             

集成阀座                                    

5、主要参数：
水氧指标：小于1 ppm；
6、技术指标：
1）手套箱箱体
· 箱体：
材料：304 不锈钢，厚度 3mm

内表面：不锈钢拉丝处理
外表面： 喷漆，白色
内部尺寸：  长度： 2440mm；深度：750mm；高度： 900mm

· 前窗： 倾斜的视窗，透明钢化安全玻璃，厚度8 mm    

· 手套口：材料为聚甲醛，O型圈密封      

· 手套：  丁基橡胶，直径 8”，长度32” 

· 过滤器 ： 规格 0.3 微米，1个气体入口和1个气体出口
· 搁物架： 不锈钢材料，内置2层
· 箱体照明：荧光灯，安装在每块玻璃窗前上方
· 接口：  备用接口7个， DN 40 KF，需要增加接口，可另外注明，
              电源接口 1 个 （220V）
2) 大过渡舱
· 过渡舱
尺寸：直径 360mm，长度 600mm

材料：304不锈钢
表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）
· 附件
滑动托盘：304不锈钢
舱门：双门，阳极氧化铝材料，厚度 10mm，竖直操作，带提升机构
压力表：模拟显示
· 控制
电磁阀触摸屏自动操作
3) 小过渡舱
· 过渡舱
尺寸直径 150mm，长度300mm，进入手套箱部分长度100 mm

材料：304 不锈钢
表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）
· 附件
舱门：双门，螺纹锁紧
压力表：模拟显示
· 控制
手动阀手动操作
4）气体净化循环系统
· 净化柱
功能：气体密闭，除水、除氧
容器材料：304不锈钢
净化材料：铜触媒：5kg，分子筛：5kg
净化能力：除氧：60L，除水：2Kg,

水氧指标：小于1ppm

· 循环系统
工作气体：氮气、氩气
循环能力：集成风机流量90m3/h，加装变频
· 再生
操作：PLC自动控制再生过程
再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气5-10%)

· 真空泵 

规格：12 m3 /h，旋片泵，带油雾过滤器 ，气振控制
· 阀门
主阀：DN 40 KF ，电气动角阀
控制阀：电磁集成阀 (不锈钢集成阀座，单柱为六个阀集成) 

5）控制系统：
· 功能：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护；单元控制采用西门子PLC触摸屏。
· 压力控制： 控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力+/- 10mbar内可以自由设定，超出+/- 12mbar系统自动保护；
· 脚踏板：   控制箱体压力，方便操作升压和降压
6）显示系统：采用西门子PLC 触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等
7）真空系统控制情况
真空泵，可手动或通过PLC启动，流量12m3 /h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-1pa

8) 手套箱选件
· 水分析仪
测量范围：0～500ppm

应用范围广，尤其对于锂电制造及金属有机等用户，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。
· 氧分析仪
测量范围： 0～1000ppm

采用ZrO2传感器，避免了燃料电池寿命短，不能暴露在空气中的问题。
· 有机溶剂吸附器
· 放置箱内，尺寸：直径136mm,高度256mm，填充2kg活性炭，可快速更换材料，并且不破坏高纯气氛。
7、验收标准：在标准状况下，即200C恒温，一个标准大气压，99.999%的惰性气源，并空箱运转下，水氧指标小于1 ppm。
3
3

