上海工程技术大学

城市轨道学院购动态应力应变测试分析系统采购项目

招标文件

项目名称：城市轨道学院购动态应力应变测试分析系统采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月10日

招标文件

招标项目名称：城市轨道学院购动态应力应变测试分析

系统采购项目

发标时间：2014年11月10日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对城市轨道学院购动态应力应变测试分析系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月17日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月17日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

1、技术指标

1.1  通道数：4ch/张（雷莫头）；

1.2  输入阻抗：10MΩ+10MΩ；

1.3  输入保护：当输入信号大于 ±15V（直流或交流峰值）时，输入全保护；

1.4  输入方式： DIF-DC、GND；

1.5  电压满度值：±100mV、±1000mV、±10000mV；

1.6  应变满度值：±3000με、±30000με、±100000με；

1.7  系统示值误差：不大于0.5％（F.S）（预热半小时后测量）；

1.8  系统稳定度：0.05％/h（同上）；

1.9  噪声：不大于 1μVRMS（输入短路，在最大增益和最大带宽时折算至输入端）；

1.10  共模抑制 （CMR）：不小于 100dB；

1.11  共模电压 （DC或AC峰值 ）：小于 ±10V、DC～60Hz；

1.12  时间漂移：小于3μV/2小时（输入短路， 预热1小时后， 恒温，在最大增益时折算至输入端）；

1.13  温度漂移：小于 1μV/℃（在允许的工作温度范围内，输入短路，在最大增益时折算至输入端）；

1.14  具备导线电阻自动测量功能；

1.15  具备桥路自检功能；

1.16  输入过载指示：当输入信号大于满度值的95%时，指示灯为红色，表示过载；

1.17  输入欠载指示：当输入信号小于满度值的 5%时，指示灯为绿色；

1.18  适用电阻应变片阻值：

1.18.1  三线制1/4桥时120Ω、350Ω程控切换；

1.18.2  全桥、半桥：50Ω～ 10000Ω；

1.19  桥路方式： 1/4桥（120Ω、350Ω三线制）、半桥和全桥（4线制供桥）：

1.19.1  供桥电压：2V、5V、10V、24V分档切换；

1.19.2  供桥电压稳定度：小于 0.05％/小时；

1.19.3  最大输出电流：50mA；

1.19.4  具有桥压输出电路保护功能，且桥压输出短路不会影响其他通道的正常工作；

1.20  导线电阻范围：0Ω~100Ω；

1.21  自动平衡范围：±20000με（应变计阻值的 ±2%）；

1.22 低通滤波器：

1.22.1  截止频率：10、30、100、300、1k、3k、PASS程控切换；

1.22.2  低通滤波器阶：6阶；

1.22.3  滤波器类型：巴特沃斯、切比雪夫程控切换；

1.23  抗混滤波器：

1.23.1  滤波方式：每通道独立的模拟滤波+实时数字滤波组合抗混滤波器；

1.23.2  截止频率：采样速率的1/2.56倍，设置采样速率时同时同步设定；

1.23.3  阻带衰减：约120dB/Oct；

1.23.4  平坦度（分析频率范围内）：小于0.1dB；

1.24  模数转换器：24位；

1.25  连续采样速率：所有通道同时工作，每通道最高20kHz；

1.26 通讯方式：千兆以太网或USB3.0两种方式（订货时确定一种）

1.27 支持智能导线识别；

1.28  功率：32通道功率160W；

1.29  使用环境：适用于GB/T6587-2012-Ⅱ组条件；

1.30  外形尺寸：219mm（宽）×133mm（高）×328mm（深）（32通道机箱）；

2使用环境

2.1温度：

⑴贮存条件：-40℃～60℃；

⑵极限条件：-10～50℃；

⑶工作范围：0～40℃；

2.2湿度：

⑴工作范围：40℃（20～90）%RH；

⑵贮存条件：50℃  90%RH24h；

2.3振动（非工作状态）：

⑴频率循环范围： 5～55～5Hz；

⑵驱动振幅（峰值）： 0.19mm；

⑶扫频速率：小于或等于1倍频程/min；

⑷在共振点上保持时间：10min；

⑸振动方向：x、y、z。