
上海工程技术大学

材料学院电化学工作站及配套设备

采购项目
招标文件

项目名称：材料学院电化学工作站及配套设备采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年9月18日
招标文件
招标项目名称：材料学院电化学工作站及配套设备采购项目
发标时间：2015年9月18日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对材料学院电化学工作站及配套设备采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年9月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年10月中旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年9月24日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
主机硬件要求
＊1.槽压：(30V 非扩展模式，不高于36V人体安全电压，不低于20V

2.恒电位测量范围：±10V,可扩展为±100V
3. 最大输出电流：±2A，可扩展为20A
4. 最小电流：10nA档，1nA测量，可扩展为100 pA小电流，硬件要求非增益设计

5. 施加电流分辨率：电流范围之0.015%


6. 测量电流分辨率：电流范围之0.0003%


7. 电流精度：±0.2% of reading，±0.2% of range

＊8. 输入偏置电流：<1 pA (25°C)
＊9.最小测量电位分辨率：0.3μV

10. 配有双恒电位仪测试模块
＊11. 扩展插槽：主机上必备8个以上扩展插槽

＊12.可以扩展为双恒电位仪，可以扩展库仑滴定模块，可以扩展为超快伏安扫描模式
＊13. 在样品顺次测量方面，可以连接255路电极转换器，可以连接64路电解池转换器

＊14. 电化学阻抗模块输出频率范围：10(Hz-32MHz
＊15.最小阻抗测试精度：幅值误差优于0.3%；相角误差优于0.3度（要求提供阻抗精度图）
16. 品牌厂商需通过ISO9001:2008质量体系认证
旋转测试系统硬件要求
＊1.旋转盘环电极系统：采用密封汞接触技术，可有效降低噪音

2.最高转速：10000RPM

＊3.转速控制精度：±1RPM

＊4.转速加减速度：4000RPM/s

5.有转速控制器：可手动控制/软件控制/接受三方设备源控制，方便与其他品牌联用

6.旋转杆：旋转部分与电解池无直接接触，更能保证密封性能

7．旋转电极：采用内螺纹设计，接触更牢靠

8.配有RRDE/RDE


3

