上海工程技术大学

化工学院购高效液相色谱仪采购项目

招标文件

项目名称：化工学院购高效液相色谱仪采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月18日

招标文件

招标项目名称：化工学院购高效液相色谱仪采购项目

发标时间：2014年11月18日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院购高效液相色谱仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月24日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

  - 环境及工作条件要求

环境温度： 20±5℃	相对湿度： < 80 %

电源：220V(±10%), 50Hz	连续工作时间：连续操作

- 技术说明

该仪器是先进的分离分析仪器。由高压二元泵、在线脱气系统、自动进样器、紫外检测器、色谱分离系统、数据处理平台、附件和零部件组成。该成套设备必须是进口原装，不接受由不同品牌、厂家模块组合的产品。

2.1．泵系统

*2.1.1 输液单元：高压微体积串联二元双柱塞往复泵，主泵头47μl，副泵头23μl，自动压力补偿

2.1.2 流速范围：0.001-10.0ml/min

2.1.3 压力范围：1-35MP

2.1.3 流速准确度：±1% or 2ul/min,其中较大值

*2.1.4 流速精确度：≤ 0.06% RSD

2.1.5 梯度组成范围：0.0-100.0%

2.1.6 梯度混合准确度：±0.5%, 不随反压变化

2.1.7 梯度组成精度：RSD<0.1%

2.2．脱气机

2.2.1原装进口，不少于3个管路同时脱气，最大流速（每一通路）：不低于5mL/min

2.2.2管路PTFE材质

2.3．紫外检测器

2.3.1波长范围：190－700nm

2.3.2波长准确度: <1nm, 精密度：< 0.1nm

2.3.3波长校正：使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区)

2.3.4波长重现性： ±0.1nm

*2.3.5噪音（AU）： ±0.25×10-5

*2.3.6漂移：1×10-4AU/h

2.3.7带宽：8nm

2.3.8池体积：12μl，耐受压力：12MPa

2.3.9可实现功能：双波长模式、停泵UV光谱图扫描、比例色谱

2.3.10* 流通池：池温可控制，（范围：室温＋5～50℃），池压上限 12MPa

2.3.11 安全特征：温度传感器、泄漏传感器、灯罩传感器

2.4 自动进样器

2.4.1 进样量设定范围: 0.1uL ~ 100uL(标准值)

2.4.2样品瓶数目: 不少于60个 (1mL样品瓶)

2.4.3 反复进样次数: 最大10次/1个试样

2.4.4 进样速度： 10秒/10uL

2.4.5 进样精度:  RSD < 0.2%

2.4.6 进样量准确度: 1%以下（以 50μL 进样，n = 10）

*2.4.7交叉污染: < 0.0025% (萘、洗必泰)

2.4.8进样针清洗: 在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气

2.4.9进样线性: >0.999

2.4.10 LCD面板控制： 可以

2.4.11使用pH范围:  pH1 ~ pH14

2.5 柱温箱

容量：可放置6根 8x 300mm的柱子和两个手动进样器, 梯度混合器等

温度控制范围： (室温-10)℃ ~85℃

温度设定范围： 4℃ - 85℃（步距为 1℃）

控温方式：强制空气循环加热方式

定时程序：线性温度程序

温度设定准确度： ±0.5℃

温度稳定性：±0.1℃

温度重现性:：±0.1℃

安全措施： a.为防止过热，可设定使用最高温度保护；b.内装温度保险丝；

c.内装可燃溶剂漏夜传感器

时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。

控制方式：软件控制、面板控制

2.6．色谱工作站

最新设计的色谱软件，充分利用了WIN2000及XP的32位环境，界面友好，并有丰富的向导文件，采用RS-232数据采集与控制环境，融合WINDOWS系统的关系型数据库，提供了完备的原始数据和方法的安全保障，具有完备的数据审计追踪能力，更易于方法的确认，符合cGMP标准，并标准配置了系统适应性软件。被美国分析应用用户协会评价为“方便、实用而完善的软件”。

2.6.1 软件结构：支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能, WIN2000及XP界面

2.6.2 界面组成：方便快捷的模块界面

2.6.3 语言 ：中文或英文

2.6.4 数据库：融合WINDOWS关系型数据库

2.6.5 产品论证 ：ISO9001、ISO-14001及Tick-It 软件界最高品质论证

2.6.6 向导：众多向导,图形界面,直观

2.6.7 接口卡：RS-232技术, HUB接口， 可以 快速交流数据

2.6.8 报告格式：可任意编制,也可选择模板,可自动生成E-mail 和PDF格式

2.6.9 系统适应性：标准配置系统适应性软件，方便客户计算柱效、理论塔板数、拖尾因子等验证必备指标

2.7  仪器配套计算机 一套。