
上海工程技术大学
电池充放电测试仪采购项目
招标文件

项目名称：电池充放电测试仪采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年6月21日
招标文件
招标项目名称：电池充放电测试仪采购项目
发标时间：2016年6月21日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对电池充放电测试仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年6月27日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年6月27日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
1） 备品备件

鳄鱼夹具、聚合物夹具、线鼻子夹具 

2） 现场指导安装 

	指标项目
	指标参数

	输入电源
	AC 380V ±10%/50Hz

	输出功率
	50 
	KW

	输入电流
	84 
	A/每相

	输入功率
	56 
	KW

	电压
	恒压电压范围控制
	50V~500V              

	
	最低放电电压
	25V
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	精度、稳定度
	± 0.2%  of  FS

	电流
	每通道输出范围
	0.5A~100A             

	
	精度
	± 0.2%  of  FS

	
	恒压截止电流
	0.2A

	
	稳定度
	± 0.2%  of  FS

	功率
	单通道最大输出功率
	50KW

	
	稳定度
	±0.4%  of  FS

	时间
	电流响应时间
	最大电流上升时间<100ms

	
	工步时间范围
	≤(365*24)小时/工步
	时间格式支持00：00：00(h、min、s)

	辅助通道
	辅助通道类型
	温度、电压

	
	温度范围
	﹣25℃~110℃，(~128个温度辅助通道数， ~128个电压辅助通道数)

	
	温度精度
	±1℃

	
	温度分辨率
	0.1℃

	
	电压范围、精度
	-5V~5V、± 0.1% of  FS

	数据记录
	数据记录条件
	最小时间间隔：100ms

	
	
	最小电压间隔：0.5V

	
	
	最低采样电流：0.1A

	
	记录频率
	10Hz

	充电
	充电模式
	恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、电池组恒流恒压充电、恒功率充电

	
	截止条件
	主通道：电压、电流、相对时间、容量、-ΔV

	
	
	辅助通道：温度、电压

	放电
	放电模式
	恒流放电、恒功率放电

	
	截止条件
	主通道：电压、电流、相对时间、容量、-ΔV

	
	
	辅助通道：温度、电压

	工况模拟
	充电、放电模式
	电流、电压

	
	截止条件
	时间、行号

	
	充放电连续切换
	一个模拟工步可以实现从充电到放电的连续切换

	
	工步文件行数限制
	10万条

	循环
	循环测试范围
	1~65535次

	
	单循环工步数
	254

	
	循环嵌套
	具有嵌套循环功能，最大支持3层嵌套

	保护
	软件保护
	掉电数据保护，具有脱机测试功能，可设定安全保护条件，设置参数包括电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间， 可设定辅助通道保护条件，包括温度上限、温度下限、电压上限、电压下限、单体电池压差

	通道特点
	恒流源与恒压源采用双闭环结构

	能量回馈
	可将放电能量回馈电网

	工作噪声、风速
	<80dB，风扇可PWM调速，在低负荷时可以减低转速一倍以上。风扇置前，吹风向里

	上位机通讯方式
	基于TCP/IP协议

	数据输出方式
	EXCEL2003,2010、TXT

	服务器磁盘配置
	500GB

	服务器操作系统　　
	Windows, XP,Windows 7　
	　
	　

	通信接口
	网口

	尺寸
	机箱，W*D*H：1350*733*1800(mm)

	安全操作手册　
	　
	在交货时提供
	　
	　
	　

	安装调试
	　
	　
	供方负责设备安装调试
	　


3
1

