
上海工程技术大学
化工学院微波·紫外·超声波多功能合成萃取工作站采购项目
招标文件

项目名称：化工学院微波·紫外·超声波多功能合成萃取工作站
采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年9月19日
招标文件
招标项目名称：化工学院微波·紫外·超声波多功能合成萃取工作站采购项目
发标时间：2016年9月19日星期一
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院微波·紫外·超声波多功能合成萃取工作站采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年9月26日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年10月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年9月26日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
 1．采用微波功率随反应参数自动变频的PID技术，非脉冲微波连续加热，微波功率范围：0～1000W，微波功率每步可设，通过变频闭环控制技术实现功率随升温程序自动调节，微波频率2450MHz±50Hz。
2  * 微波·超声波·紫外辐照三种能量源可自由组合，亦可单独使用，并搭配常压和带压的随意选择，可为用户提供更多的反应模式。
3  * 浸入式超声波发射装置，超声波功率可调范围：0-800W，频率28KHz,自动扫频锁频。
4  * 两套紫外光源可选：300W，主波长365nm（标配）； 100W，主波长254nm（选配）。
5  *  同一系统可选择进行常压和带压反应，常压反应容器规格（容积50ml～1000ml），带压反应容器反应罐容积：100ml。软件可自动识别反应容器类型，防止误操作。
6    反应腔体35L，316L不锈钢材质，高强度防腐涂层处理。
7  * 带压模式下，智能安全压力控制系统，实时超压报警及主动限阙泄压，压电晶体压力传感，控压范围：0-5MPa, 控压精度±0.01MPa。高压反应标配最高工作压力2 MPa。
8  * 密闭带压大容积反应罐由高强度宇航复合纤维材料外罐和高强度金属拉杆组合成的罐架，全面支撑罐内纵向和横向的压力冲击。
9  *高精度双通道红外和铂电阻两种温度传感器可自动切换控制，红外测温范围0-900℃，标配限定300℃，铂电阻测温范围0-250℃，高压反应标配最高温度230℃，精度±0.1℃。
10  多种实验条件自由选择，配有冷凝回流、平衡加液和油水分离及惰性保护气体接入口等装置。
11 * 7寸彩色液晶触摸屏，精确设置并实时显示各项反应参数和参数变化曲线，实时显示反应彩色图像。
12 同时配备机械和磁力搅拌装置，数字式恒速机械搅拌，转速30-1600r/min, 实时调速并显示±10转/级，转矩300 N•m，可顺时或逆时针搅拌，机械搅拌杆材质为PEEK或石英；内置磁力搅拌转速0-800r/min，转速程序可调并实时显示。
13 * 炉腔高速散热风扇，风量3m3/min，根据反应状况自动3档变速。
14  可通过电脑连接，传输反应参数和曲线，无限量记录每个反应过程和曲线；并通过电脑实时控制或修改主机的反应参数。
15 * 炉腔内配备彩色影像摄录系统，通过彩色液晶屏实时显示反应图像；并可外输图像信号，以便用户录制或外接反应图像显示。
注：* 标记为必须满足参数
配置：
微波•紫外•超声波多功能合成萃取工作站                   1 台
浸入式超声波发射装置                                   1 套
紫外辐照光源（300W）                                  1 套 
TFT彩色液晶显示与摄像装置                             1套
高精度红外温控系统                                     1 套
Pt100高精度温度传感器                                 1 套
高硼硅玻璃反应容器（50-1000ml）                        5 套
回流冷凝，平衡加液，油水分离装置 各                    1 套
惰性保护气体接入管                                     1 根
数字式恒速机械搅拌装置                                 1 套
磁力搅拌装置                                           1 套
控制软件V3.0                                          1 套
USB2.0接口和电脑连接软件光盘                          1套
操作手册                                               1本
其他附件                                               若干
高压密闭反应罐架（带压电晶体压力传感器）               1 套
密闭带压反应罐（100ml）                



   1 套
宇航纤维外罐                                           2套
石英玻璃反应容器（50-1000ml）                          5 套
3
2

