
上海工程技术大学
化工学院数显电热鼓风干燥箱等

采购项目
招标文件

项目名称：化工学院数显电热鼓风干燥箱等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月16日
招标文件
招标项目名称：化工学院数显电热鼓风干燥箱等采购项目
发标时间：2016年11月16日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院数显电热鼓风干燥箱等进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年11月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高老师    电话：67791012
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	序号
	大类
	产品名称
	参考标准
	标准名
	数量
	说明

	83
	环境测试设备
	数显电热鼓风干燥箱（不锈钢内胆）
	　
	　
	4
	    国内最新款设计，内胆用镜面不锈钢氩弧焊制作而成；采用具有控温保护（独立限温系统）、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。独特的风道设计使工作室内温度非常均匀。 控温范围：室温＋10～300℃；温度波动度：±1℃（满量程）；温度分辨率：0.1℃； 定时范围：1-9999min；电源电压：220V/50HZ；  工作室尺寸：450×400×450mm（80L）；配2块载物托架；

	84
	
	箱式电阻炉（马弗炉）
	　
	　
	2
	    国内最新款设计，一体式机构，美观大方；炉膛为优质耐火材料制成，有自动切断电源开关；数字显示、精度高的新型控温仪。工作室尺寸：300×200×120mm；控温范围：RT+5～1000℃；额定功率：4 KW；额定电压：220V/单相.

	85
	
	低温恒温槽
	　
	　
	2
	   适用于化学实验需要降温或升温的流体检测； 采用XTT-7微机智能控制系统，风冷式全封闭压缩机组制冷；设有外循环泵，可建立机外第二恒温场；触摸软键可快速设定温度，操作方便；微机修正温度测量值偏差，数显精度0.1℃，带有超温报警系统。不锈钢内胆。控温范围：-5℃～100℃；恒温波动度：±0.05℃；   温度分辨率：0.01℃； 工作槽容积：250×200×150mm（7.5L）立式。

	86
	
	低温保存箱
	　
	　
	2
	海尔品牌；低温保存箱可以检验涂膜耐低温性能或涂料耐冻融性能。微电脑控制，温度数字显示；高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度点；全无氟制冷；防腐台阶式内胆设计，适合配置各类物品框；容积92升，最低温度-40°C；立式，内部空间435*410*635MM；

	87
	
	真空干燥箱
	　
	　
	4
	适用范围：供厂矿企业、大专院校、科研及各类实验室等在真空等在真空条件下对物品进行干燥、加热处理。在真空条件下对物品进行加温干燥具有以下几个优点：可降低干燥温度（压力低、温度低）。避免一些物品加温氧化，无尘粒破坏。避免加温空气杀死物物细胞。不锈钢内胆；220VAC1400W；温度至200°C；温度分辨率0.1°C；真空度133pa；内部尺寸415*370*345MM外部尺寸730*560*550MM，2块隔板。配套真空泵。

	88
	
	高低温交变湿热试验箱
	GB/T 1740—2007
	漆膜耐湿热测定法
	2
	该产品适用各种产品在不同环境下的温度、湿度交替变化试验，符合GB/T1740-2007 GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2433.3-1993 GB/T2423.4-1993；控制系统，原装韩国进口“TEMI”触摸屏可编程控制器，温湿度控制方式为定值或程式运行，可编程120组程序，每组100段，温度传感器，进口PT100，精度可达0.01；浅槽加湿方式，控制湿度快速稳定，加湿水采用自动补水，试验箱体，内胆材料为高级镜面不锈钢全不锈钢外壳。 温度控制范围：-40℃～130℃；湿度控制范围：20～98%RH；温度波动度：±0.5 ℃；温度均匀度：±2 ℃；湿度波动度：± 3%RH；电源电压：380V  50HZ；工作室尺寸：400×500×500 mm。        

	89
	
	盐雾腐蚀试验箱
	　
	　
	2
	   用以检测涂层耐腐蚀性能；   内外壳体均采用进口PVC硬质塑料板制成，耐腐蚀，抗老化，易清洁，无泄露现象；塔式喷雾系统，盐雾分布均匀，沉降量自由调整；PVC盖可随时清楚看到箱内的测试物品和喷雾状况；高精度数显温控仪（误差为±0.1。C）；进口元器件，连续或周期喷雾嘴，装有除雾功能；                                                                     溫度範圍：RT+5～55℃；溫度均勻度：±2℃；溫度波動度：±0.5℃；鹽霧沉降量：1～2ml/80cm250L PVC材质；外形尺寸：850*1400*1200mm;工作室尺寸：600×900×500mm（YWX/Q-250），配置相应空压机。

	90
	
	腐蚀试验用划痕器
	GB/T 30786-2014
	色漆和清漆 腐蚀试验用金属板涂层划痕标记导则
	4
	涂漆钢板或试件在做腐蚀试验时，常需要用特殊的工具在涂层表面刻划出一条或多条划痕，以便观测多涂层体系的腐蚀发生详细现象。符合ISO 17872：2007及GB/T 30786标准要求。划痕器一端装有两个“V”形切割刀具，另一端装有两个“U”形切割刀具，且切割刀具均采用特殊的钨钢精制而成。试验人员可十分方便快速地划出“V”形切口或“U”形切口。且刀片可以随时更换。


3
6

