
上海工程技术大学
机械学院残余应力测试系统（设备）
采购项目
招标文件

项目名称：机械学院残余应力测试系统（设备）采购项目
招标方：上海工程技术大学资产及实验室管理处
2017年4月13日
招标文件
招标项目名称：机械学院残余应力测试系统（设备）采购项目
发标时间：2017年4月13日星期四
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械学院残余应力测试系统（设备）进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产及实验室管理处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月20日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产及实验室管理处。
4．              开、评标结果由资产及实验室管理处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月20日前与资产及实验室管理处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 所需附件资料

1) 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照；
2) 税务登记证；
3) 组织机构代码证；
4) 法定代表人授权委托书；
5) 被授权人身份证。

9. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
10. 该项目为校内招标项目，项目评审专家费用有中标单位支付。

附：     招标要求
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	电阻应变仪
	ASMC1-9
	套
	1

	2
	综合测试软件
	Sigmar V1.0
	套
	1

	3
	测残余应力打孔仪
	RSD1
	套
	1

	4
	PC机
	
	套
	1


残余应力测试系统（设备）包括如下部分： 
ASMC1-9电阻应变仪 和RSD1残余应力打孔仪性能参数如下：
	型号      
性能参数 
	ASMC1-9电阻应变仪

	特点
	静动态、同步、可无线、高精度、可测各种物理量、同时测3种量、尺寸小

	测试内容
	应变；电流、电压、压力、力、扭矩、位移、速度、流量、温度等物理量；
应力、残余应力、功率等（由各种物理量经软件函数自动生成的）二次物理量

	接传感器类型
	应变片；桥式传感器；热电偶等输出毫伏级差分电压的传感器；
输出单端电压的传感器；可通过适配器转换成单端电压的传感器

	ADC
	24位,∑-Δ

	通道数
	9（3通道一组，每组可接一种物理量）

	通讯
	以太网或无线Wi-Fi

	同步性
	各通道完全同步

	每通道最高采样率
	2000S/s

	3dB截止频率/Hz
	0.23*采样率（Hz）

	基本测试信号
	应变
	差分电压
	单端电压

	测试范围
	-60000～60000με
	-78000～78000μV
	0～2500mV

	接桥方式
	1/4桥、半桥公共补偿、半桥一对一补偿、半桥无横向效应、半桥有横向效应、全桥无横向效应、全桥有横向效应
	-
	-

	分辨率
	0.1/0.5/1με
	0.1μV
	0.1mV

	误差1
	0.05%D±0.3με@半桥
	0.03%D±0.5μV
	0.01%D±0.2mV

	温漂2
	1με/℃@半桥
	0.06μV/℃
	0.02mV /℃

	时漂3
	0.5με/24h@-5000με全桥
	0.6μV/24h@-6250μV
	0.1mV/24h@2048mV

	显示、操作
	通过PC机显示、操作

	配套PC软件
	Sigmar综合测试软件

	抗干扰
	可抗静电、脉冲群、电磁辐射等电磁干扰，
允许在被测材料上电钻打孔、电焊、等离子切割等操作

	电源
	有线：5DVC，2A；  无线：内置可充电锂电（充电电压：9V/1A）

	工作温度
	-40～70℃


上标：1、20℃～30℃内，测量值D的误差典型值
2、20℃～30℃内，温度漂移典型值
3、24小时的时漂典型值
RSD1型测残余应力打孔仪

1、针对平面、边角、直角等测试环境，可实现多方位测量；
2、显微镜调节，显微镜中有栅格线与应变花精确对中；
3、转速可调节控制，减少温升对测试的影响；
4、带磁座吸盘，方便调节对中；
5、显微镜精度：0.01mm；
 6、自锁紧卡具精度：φ0.02 mm；
7、钻孔直径：1.0－3.0mm；
8、调速范围：0～2600r/min。
	ASC1-9型 电阻应变仪配置表

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量

	1
	电阻应变仪
	ASMC1-9
	1个
	8
	成品网线
	3米
	1条

	2
	电源适配器
	5V2A
	1个
	9
	条形端子
	6×6×1
	20个

	3
	屏蔽线
	L3M2P
	18条
	10
	螺丝刀
	/
	1把

	4
	粘接剂
	495
	1瓶
	11
	接地线
	3米
	1条

	5
	应变片
	BSF120-3AA-T
	20片
	12
	覆盖薄膜
	/
	若干

	6
	加密狗
	/
	1个
	13
	合格证
	/
	1份

	7
	安装光盘
	/
	1张
	14
	说明书
	/
	1份


RSD1型 测残余应力打孔仪 配置表
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量

	1
	高精度显微镜
	/
	1套
	14
	脱脂棉
	/
	1包

	2
	通用钻具导向装置
	/
	1套
	15
	砂轮片
	/
	1个

	3
	手电钻
	/
	1套
	16
	LED灯
	/
	1套

	4
	抛光机
	/
	1套
	17
	万向节
	/
	1套

	5
	平面钻台
	/
	1套
	18
	2mm调高垫片
	/
	1个

	6
	角缝钻台
	/
	1套
	19
	专用钻头
	直径1mm
	5个

	7
	直角边钻台
	/
	1套
	20
	专用钻头
	直径1.5mm
	5个

	8
	调速器
	/
	1套
	21
	电烙铁
	/
	1把

	9
	圆形锁紧圈
	/
	1套
	22
	镊子
	/
	1个

	10
	磁座
	/
	4套
	23
	砂纸
	/
	2张

	11
	电源线
	/
	1条
	24
	缝纫机油
	/
	1瓶

	12
	拔杆
	/
	1个
	25
	焊锡
	/
	3米

	13
	合格证/说明书
	/
	1份
	/
	/
	/
	/


PC 电脑配置要求如下：
内存：8G以上
硬盘：1TB
总价6000-7000左右
3
2

