
上海工程技术大学

汽车学院购三轴加速度计和自由场麦克风采购项目

招标文件

项目名称：汽车学院购三轴加速度计和自由场麦克风采购项目
招标方：上海工程技术大学资保处

2015年10月28日

招标文件
招标项目名称：汽车学院购三轴加速度计和自由场麦克风采购项目
发标时间：2015年10月28日星期三
一、    投标邀请

招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院购三轴加速度计和自由场麦克风采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）
2．              投标截止时间：2015年11月3日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年11月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。
4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月2日前与资保处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

2.1、三轴100 mV/g ICP加速度计（含10米连接线）   6个
2.1.1、灵敏度：100mV/g

2.1.2、量程50g

2.1.3、频率范围（±5%）：0.5-5000Hz(Y和Z 轴)

频率范围（±5%）：0.5-4500Hz (X轴)
2.1.4、质量小于8克

2.1.5、安装谐振点: ≧25kHz 

2.1.6、分辨率：0.0001 g
2.1.7、线性：≤1% 

2.1.8、横向灵敏度：≤5% 

2.1.9、抗冲击：≥7000g

2.1.10、激励电压：20-30VDC

2.1.11、恒定电流：2-20mA

2.1.12、输出阻抗：≦200Ω 
2.1.13、温度范围：-54～+80℃

2.1.15、三轴加速度计连接线，10米长, 4针－-3个BNC接头   7个

2.2、1/2英寸自由场麦克风   2个
2.2.1、麦克风直径：1/2英寸

2.2.2、灵敏度：50mV/Pa
2.2.3、声场： 自由场

2.2.4、频率范围（±1dB）：5-10000Hz
频率范围（±2dB）：3.15-20000Hz

2.2.5、动态范围（3%失真）：146 dB

2.2.6、动态范围-本底噪声：15 dB

2.2.7、温度范围：-40～+80℃

2.2.8、含配套的前置放大器

2.2.9、输出接头：BNC接头
2.2.10、前置放大器类型:ICP型
2.2.11  配套的电缆：5米长2根，10米长4根
3、交货 

3.1、交货期：签订合同之日起2个月内。


