
上海工程技术大学
机械学院激光跟踪仪软件升级及靶球
采购项目
招标文件

项目名称：机械学院激光跟踪仪软件升级及靶球采购项目
招标方：上海工程技术大学资产及实验室管理处
2017年4月18日
招标文件
招标项目名称：机械学院激光跟踪仪软件升级及靶球采购项目
发标时间：2017年4月18日星期二
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械学院激光跟踪仪软件升级及靶球进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产及实验室管理处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月25日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年5月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产及实验室管理处。
4．              开、评标结果由资产及实验室管理处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月25日前与资产及实验室管理处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 所需附件资料

1) 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照；
2) 税务登记证；
3) 组织机构代码证；
4) 法定代表人授权委托书；
5) 被授权人身份证。

9. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
10. 该项目为校内招标项目，项目评审专家费用有中标单位支付。

附：     招标要求
一、leica激光跟踪仪软件升级
1.招标编号:

2.设备名称:徕卡激光跟踪仪测量软件
3.数量:一套
4.报价币种:人民币
5.交货日期:合同签字生效后两个月内
6.设备用途及基本要求
该软件系统可在Windows 7操作系统下运行,用于操控徕卡激光跟踪仪AT901、AT930、AT960等测量设备，具有三维视图环境，能够将测量结果与分析报告以图形化显示与输出，能够进行相应的测量编程与自动测量功能，提供二次开发应用功能接口。
7.软件的技术要求及主要参数
①能测量常用的几何外形，进行形位公差的评定。具有测量点、线、面、圆、圆柱、圆锥、椭圆等功能，能分析平面度、圆度、直线度、圆柱度、位置度、平行度、垂直度、扭曲度等。
②能创建几何图形，构造，评估和分析，并能模拟测量。
③能创建关系匹配，并通过最小化对齐。
④能观察测量的不确定度（观察值和可溯源）。
⑤支持CAD数模的导入导出，包括IGES，CATIA，Pro-E，SolidWorks格式。
⑥能同时连接多台激光跟踪仪（4台以上），并能整合多种不同类型测量仪器的观测值。
⑦支持多次转站，统一偏差并优化。
⑧★升级高级网络优化（USMN）及匹配关系计算。
⑨★升级支持转换跟踪（Transformation Tracking），空间转换（Spatial Transformations）。
⑩★升级可将扫描的点云通过逆向建模软件计算以及实现逆向工程。
二、靶球及靶座部分
①大靶球：半径精度19.05mm±0.0025mm；
光学球心精度≤3um；
球度≤3um
材质要求：金属外壳，纯镜面打磨，无任何反射膜涂层。

②小靶球：半径精度6.35mm±0.0025mm；
光学球心精度≤3um；
球度≤3um
材质要求：金属外壳，纯镜面打磨，无任何反射膜涂层。

③大靶球球座部分：

          基座偏置25.4mm，球度≤12um，铝制。
④小靶球球座部分：

          基座偏置12.7mm，球度≤12um，铝制。
3
2

