上海工程技术大学

化学化工学院购锥形量热仪采购项目

招标文件

项目名称：化学化工学院购锥形量热仪采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月4日

招标文件

招标项目名称：化学化工学院购锥形量热仪采购项目

发标时间：2014年11月4日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化学化工学院购锥形量热仪采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月10日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月中旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月10日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

- 锥形量热仪的主要组成：

| 燃烧室 | 由锥形加热器、10KV点火器、称重器、挡风罩等构成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 锥形加热器 | 功率 | 5KW |
|  |  | 辐射照度 | 0-100KW/M2 |
|  |  | 中心处辐射偏差 | ±2% |
|  |  | 热电偶平衡温度 | ±10度 |
|  |  | 控制热电偶 | 1.2mm铠装K型，3支 |
|  | 10KV点火器 | 高压脉冲式点火器，到位自动点火 |  |
|  | 辐射屏蔽层 | 冷却方式 | 水冷 |
|  |  | 厚度 | 11mm |
|  |  | 表面涂层 | 黑色无光 |
|  | 称重系统 | 量程 | 2000g |
|  |  | 精度 | ±0.05 |
|  |  | 响应时间 | 小于0.5S |
|  |  | 30分钟内漂移 | 小于0.5g |
|  | 试样安装架 | 上端开口106*106mm 深25mm |  |
|  |  | 厚度 | 2.4mm |
|  | 定位架 | 厚度 | 1.9mm |
|  |  | 内边尺寸 | 111*111 |
|  |  | 试样面开口 | 94*94 |
|  | 防护罩 | 半封闭式钢化玻璃罩，上翻式开启 |  |
| 气体系统 | 由排气系统、取样系统、烟密度测量系统、数据采集等系统组成 |  |  |
|  | 取样装置 | 包括取样泵、烟尘边滤器、除湿冷阱、排空的旁路系统、水份过滤器、二氧化碳过滤器 |  |
|  | 气体采集系统 | 顺磁氧分析仪 | 最程：0-25%，30分钟内于50*10-6 |
|  |  | CO分析仪 | 0-1%量程 |
|  |  | CO2分析仪 | 0-10%量程 |
|  | 烟密度测量 | 氦氖激光发射器、双电子束测量装置装置 |  |
|  | 通风系统 | 燃烧产物由燃烧室排出到大气，标准流量：0.024立方米/秒 |  |
| 分析系统 | 由标准仪器架、测试软件、触摸式工控电脑、进口传感器等组成 |  |  |
|  | 仪器架 | 19寸标准仪器架，9002标准色喷涂，厚1.5mm |  |
|  | 控制电脑 | 17寸触摸式工业电脑，配工控主机 |  |
|  | 测试软件 | 对各个传感器校准模式，包括氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪、微压差传感器、烟密度测量系统、称重装置、质量流量控制的单点或双点校准，以获得最佳线性 |  |
|  |  | C-系数校准，软件可自动设定C系数测量时的燃气流量，如1KW、3KW或5KW，电脑系统自动计算ISO 5660 C系数以及平均C系数，同时可保存记录 |  |
|  |  | 软件可自动生成C-系数日志，便于用户自行查看锥形量热仪历史状态，辨别自己系统的准确性及稳定性 |  |
|  |  | 系统可自行计算氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪的延迟时间，便于同步计算使用 |  |
|  |  | 报告模板为EXCELL格式，可显示图形及数值模式 |  |
|  |  | 测试结果包含：热释放速率、烟道气体流速、C系数、试样点燃时间和熄灭时间、总耗氧量、总发烟量、质量损失速率、热释放总量、有效燃烧热、二氧化碳生成量及一氧化碳生成量 |  |
|  |  | 软件由美国NI公司开发平台开发，标准化测试界面 |  |
|  | 传感器 | 温度传感器、热流计等组成 |  |
|  |  | 热流量：进口水冷式，0-100KW/m2 精度小于±3% 重复性小于0.5% |  |
|  |  | 温度传感器 |  |