
上海工程技术大学

材料工程学院购电化学工作站
采购项目
招标文件

项目名称：材料工程学院购电化学工作站采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年4月1日
招标文件
招标项目名称：材料工程学院购电化学工作站采购项目
发标时间：2015年4月1日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对材料工程学院购电化学工作站采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年4月8日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年4月中旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年4月8日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
电化学综合测试仪主要性能指标：
±48V高槽压，满足高阻抗样品体系的测量，保证仪器的最大应用范围；
±4A标配大电流（可选配20A电流放大器），多达10个电流量程（40pA-20A），支持多数电化学应用、电源、腐蚀、传感器、生物电化学等等；
极好的电流分辨1.2fA，最小量程40pA（可选配小电流附件，达到2.5aA），用于腐蚀、涂层评价、微电极分析、传感器、纳米材料研究等；
1us高速采样能力，仪器内置4M缓存即使电脑通讯发生故障，也保证数据不丢失；
内置FRA频响分析仪，频率范围10μHz－5M Hz支持电化学阻抗测试，测试阻抗范围从特欧姆（Tera-ohms）至微欧姆(Micro-ohms)；
前置显示屏，可自由选择显示各种参数；
5种模拟E和I滤噪选择，去除不需要的噪音，包括50Hz及60Hz电源干扰。
应用领域：标准配置的软件提供完全对所有硬件功能的支持，包括超低电流选件以及大电流放大器选件，达到各种系统综合性的软硬件完美结合。支持金属及涂层腐蚀测试、纳米材料制备和测试、电池/超级电容器及燃料电池/太阳能电池的电化学性能测试以及常规电化学研究。
功能包括：开路电位，线性扫描，循环伏安（单次），循环伏安（多次），阶梯线性扫描，阶梯循环伏安（单次），阶梯循环伏安（多次），计时电流法，计时电位法，计时电量法，电位脉冲法，电流脉冲法，方波伏安法，差分脉冲伏安，脉冲伏安，反相脉冲伏安，零电阻电流计（电化学噪声），电偶腐蚀，循环极化，线性极化，塔菲尔（Rp拟合分析），恒电位扫描，动电位扫描，恒电流扫描，动电流扫描，动态IR补偿，控制电位的电化学阻抗，控制电流的电化学阻抗，阻抗分析 腐蚀研究 常规电化学分析，电极表面预处理，预沉积，平衡体系，清扫体系，iR测量（补偿），循环，延时，信息提示，测量开路电位，辅助输入界面，外部应用，数模转换外部输出控制，自动电流量程设置。
硬件技术参数：
电极接线：二、三、四电极（加接地接线）；
数据采集：数据采集3 x 16 bit 500k 样品/秒 数模转换同步电位/电流/辅助，时间分辨率1μs (1M 样品/秒)，自动噪音滤波可用；
功率放大器（CE）：输出电压±48V，输出电流±4A (标配)，±20A (选配)，恒电位带宽3.75 MHz，稳定性设定高速/高稳定性 (可根据具体试验设置)，切换速度>25V/μs，上升时间 (-1.0V to +1.0V) <100 ns；
电位控制 (恒电位模式)：施加电位范围±10V，施加电位分辨率for ±10mV signal = 300nV，for ±100mV signal = 3μV，for ±1V signal = 30μV，for ±10V signal = 300μV，施加电位精度±0.2% of value ±2mV，最大扫速10KVs-1 (10 mV step)，最大扫速范围及精度±10V / 300μV；
电流控制 (恒电流模式)：施加电流范围±4A (标配), ±20A (选配)，施加电流分辨率±1/32,000 x 全量程，施加电流精度±0.2% of reading, ±0.2% of range，最大电流量程/分辨率±4A / 123μA，最小电流量程/分辨率±40pA / 1.2fA；
差分静电计：最大输入范围±10V，带宽≥10MHz (3dB)，输入阻抗≥1013 Ω in parallel with ≤2pF (typical)，漏电流≤2pA at less than 25℃，CMRR 60 dB at 100kHz (typical)；
电位测量：电位测量范围±10V，最小电位分辨率1.5μV，电位精度±0.2% of reading ±2mV；
电流测量：电流测量范围自动量程 (13 量程)，20A to 40pA (13 量程)，电流分辨率1.2fA (40pA 量程)，电流精度 (DC) 2nA to 20A: ±0.2% of reading, ±0.2% of range，40pA to 200pA: ±0.5% ±4pA，带宽5MHz (signal ≥20mA range typical)，带宽噪声滤波功能有, 7档；
阻抗模块 (EIS) 选件：模式电位控制/电流控制，频率范围10μHz to 5MHz，最小交流电压幅值0.1mV RMS，扫描方式线性 or 对数；
iR 补偿：正反馈有，动态 iR 补偿有；
接口 (标配)：数字输入/数字输出5 TTL logic 输出, 2 TTL logic 输入，辅助电压输入，同步测量电压及电流; ±10V 范围, 输入阻抗10kΩ; Filter: off, 1kHz, 200kHz; BNC connector，数模转换电压输出 (标配) ±10V 范围, 输出阻抗1kΩ; BNC connector (用于搅拌器，旋转盘电极等)；
计算机 / 软件：通讯接口USB模式，操作系统Windows XP Professional (preferred) or Windows 2000 / VISTA / Windows 7，PC 配置 (至少需求) Pentium 5 (1GHz) / 2GB memory 高数据采集需要大内存，软件VersaStudio；
常规：电压90V～250V，50-60Hz，尺寸（长X宽X高） 515 x 490 x 195mm，重量50lbs, 23kgs，使用环境温度10℃ to 50℃，湿度Maximum 80% non-condensing，理想温度25℃，Dummy Cell 模拟电解池内置 (DC only)，CE 认证通过。

1

