上海工程技术大学

机械工程学院购气锤台台体采购项目

招标文件

项目名称：机械工程学院购气锤台台体采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月14日

招标文件

招标项目名称：机械工程学院购气锤台台体采购项目

发标时间：2014年11月14日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械工程学院购气锤台台体采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月20日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月20日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

一、技术指标、质量要求

1、冲击台面尺寸 : 800×800mm；

2、最大负载 : 200kg；

3、冲击脉冲持续时间: 2～40ms或更广范围；

4、脉冲峰值最大加速度 :30-2000m/s2 （不小于200g）；

5、冲击脉冲波形: 半正弦波（可扩展到其他波形，如后峰锯齿波、梯形波）；

6、冲击方向 : 垂直；

7、提升方式：气动加压，2立柱提升；

8、最大碰撞频次（次/分）：60；

9、平均无故障工作时间：≥3000h；

质量要求：各项指标符合JJG541-2005国家计量检定规程标准的要求。

二、  售后服务和质量保证

1、   产品发生质量问题快速响应时间：8小时内到达用户现场，2个工作日内将故障排除；

2、   系统验收合格后，提供不少于一年的免费整机维修和保养服务；

3、   提供无偿技术咨询，发生运行故障时8小时工作日内到现场解决问题；

4、   质保要求：产品一年内免费保修，软件一年内免费升级；

5、   其它要求：产品出现问题可立即提供备用零部件替换。

三、  安装、调试及验收和培训

1、   用户在系统生产的主要环节可到原厂进行监督和检查；

2、   出厂前完成系统性能和指标的验收测试，满足出厂技术指标要求；

3、   在现场安装就位后，按照JJG振动台检定规程，进行设备终验收；

4、   提供不少于1周时间的调试培训。