
上海工程技术大学
基础学院固体样品测试装置等
采购项目
招标文件

项目名称：基础学院固体样品测试装置等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2017年4月6日
招标文件
招标项目名称：基础学院固体样品测试装置等采购项目
发标时间：2017年4月6日星期四
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对基础学院固体样品测试装置等采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月13日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月13日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	序号
	仪 器 名 称
	规格配置
	台数
	交货期

	1
	固体样品测试装置

	1、仪器功能: 本装置为进行紫外可见分光光谱测量时固体样品测试的辅助使用装置, 利用本装置及软件, 结合紫外分光光度计,可以达到半导体薄膜材料的漫反射测定以及固体样品带隙计算的测量目的.
2、装置包括: 积分球(1个), 粉末样品支架 (1个, 容量大约为0.16ml), 膜支架(1个), 半导体薄膜材料的漫反射测定软件(1套).
3、积分球装置的内部尺寸要求: 60mm；积分球装置的材质要求: 硫酸钡材料.
4、膜支架尺寸要求: 可放置样品尺寸最小为16(宽)×32(高) mm, 最大为80(宽) ×40(高)mm
5、装置的测试范围：本装置结合紫外分光光度计, 半导体薄膜等固体材料的测试范围可达到220-1400nm 
6、装置的噪音要求:  在500nm 测量范围应不低于0.1%T RMS, 在900nm 测量范围应不低于0.3%T RMS

7、装置的平坦度要求：0.5%T (220 to 1300nm)
	1
	自合同签订后60天之内上货。


1. 设备自验收合格之日起整机保修一年，在此期间提供一切免费维修服务（含零配件的更换）。质保期后，终身维护，用户只需支付零配件费用和人工费用。
2. 保修期内若发生设备损坏，做到2小时内维修响应，4小时内修复，24小时内若无法修复，同意采取相应的措施以保证用户日常工作不受影响。
3. 保修期间提供硬件保修、软件升级，提供原厂服务承诺。
紫外分光光度计的技术参数
	序号
	仪 器 名 称
	规格配置
	台数
	交货期
	备注

	1
	紫外分光光度计

	1、扫描速度: 波长移动速度应不低于14,000nm/min,波长扫描速度大约4000～0.5nm/min
2、谱带宽度:  要求在0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm六个档位分别连续可调
3、瓦数: 500W.
4、光学系统: 双光束
5、波长测试范围:185~1400nm, 波长重复精度: ±0.05nm;
7、波长准确性: 600 nm波段不低于±0.1 nm, 全波段不低于±0.3 nm 
8、噪声: RMS值0.00003 以下;

9、分辨率: 0.1nm以下
10、装置包括：1、可以USB数据形式联入电脑的自动数据处理软件；2、配比色皿支架；3、配石英比色皿：12.5*12.5*45； 
	1
	自合同签订后60天之内上货。
	1、含软件 ；2、配比色皿支架；3、配石英比色：12.5*12.5*45 

	
	功能
	1. 培养本科生利用紫外分光光度计对于各种样品进行紫外光谱定性。

2. 培养本科生利用分光光度计来定量测试各种样品的透过率以及反射率。
	
	
	


1设备自验收合格之日起整机保修一年，氙灯光源免费保修三年，在此期间提供一切免费维修服务（含零配件的更换）。质保期后，终身维护，用户只需支付零配件费用和人工费用。
2保修期内若发生设备损坏，做到2小时内维修响应，4小时内修复，24小时内若无法修复，同意采取相应的措施以保证用户日常工作不受影响。
3保修期间提供硬件保修、软件升级，提供原厂服务承诺。
3
2

