
上海工程技术大学
轨道学院轨道扣件冲击试验系统
采购项目
招标文件

项目名称：轨道学院轨道扣件冲击试验系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2017年4月5日
招标文件
招标项目名称：轨道学院轨道扣件冲击试验系统采购项目
发标时间：2017年4月5日星期三
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院轨道扣件冲击试验系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月12日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月12日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
一、设备描述
   此冲击试验系统为非标产品，系统主要用于轨道扣件减振的测试。
二、主要技术参数
主要包括以下几个方面：框架、锤头提升和释放系统、电气控制系统、锤体及锤头、安全防护装置及道碴箱系统等。
1. 设备整体性能要求满足标准BS EN13146-3：2002《铁路应用-轨道-扣件系统试验方法-第3部分：冲击负荷衰减率确定》，设备招标及验收时按照此规范执行。
2. 锤头控制移动要求：锤头依靠设备可自动升降及自由落体运动，锤头提升高度可在范围内任意设定；具有防二次碰撞功能；
3. 道碴箱用落锤架：可实现整个落锤架在地面上的推行；
4. 意外断电要求：整个装置具有意外断电自锁功能；
5. 锤体质量：50kg，误差不超过±1%，锤体制作需同时满足BS-EN13146-3：2002中5.6相关要求；
6. 最大冲击高度：≥500mm ；
7. 高度测量误差：≤±2mm；
8. 锤头硬度：HRC58～62；
9. 道碴箱：
9.1结构：铁皮箱结构，铁板厚度不低于5mm，填充道碴后不能有超过20mm的变形，可局部加强；
9.2外部尺寸：1600mm×3000mm×400mm；
9.3内部填充碎石，总深度370mm，碎石粒径5mm～15mm，并填实后保证轨枕在承受垂向载荷50kN～60kN时，垂向位移在0.1mm～0.5mm之间。
10. 横梁及支架：
10.1铁轨距地面高度分别为60mm、260mm、500mm，支架跨距大于3200mm；
10.2横梁采用矩形管焊接，两端有定位支撑腿满足最低铁轨60mm高度的试验要求；
10.3横梁支架采用型材焊接，满足铁轨高度260mm及500mm的试验要求；
横梁支架安装车轮，方便移动；
11. 落锤试验机主机：双立柱设计；
12. 设备外观处理：应进行涂漆等防锈处理；
13. 其他：（1）具有齐全的安全防护装置；（2）结构应便于移动。
三、设备主要配置
	序号
	部件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主机框架
	套
	1
	

	2
	提升、释放系统
	套
	1
	

	3
	电气控制系统
	套
	1
	

	4
	锤体锤头
	套
	1
	

	5
	安全防护装置
	套
	1
	

	6
	缓冲装置
	套
	1
	

	7
	防止二次冲击装置
	套
	1
	

	8
	工 具
	套
	1
	

	9
	道碴箱系统及支架
	套
	1
	

	10
	横 梁
	套
	1
	满足铁轨高度60mm时试验要求

	11
	横梁支架
	套
	2
	满足铁轨高度260mm、500mm时试验要求

	12
	空压机
	台
	1
	

	13
	电控柜
	台
	1
	


3
2

