
上海工程技术大学

服装学院购场强仪、信号源、功率计
采购项目
招标文件

项目名称：服装学院购场强仪、信号源、功率计采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年6月2日
招标文件
招标项目名称：服装学院购场强仪、信号源、功率计采购项目

发标时间：2015年6月2日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对服装学院购场强仪、信号源、功率计采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年6月8日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年6月上旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年6月8日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、场强仪
1、数量：  1 台
2、技术指标：
（1）频率范围： 10KHz～9.25GHz；
（2）不平坦度： 0.5dB（典型）；
（3）动态范围 ：0.5～500v/m(60dB)；
（4）线性： 0.4dB（50MHz/1-500v/m）；
（5）分辨率： 0.01v/m；
（6）传感器： 6 个单极子，各向同性 0.5dB（0.3dB 典型），过载 1000v/m；
（7）测量数据： X-Y-Z 轴，采样 X-Y-Z 轴同步采样，采样率 22 个样本/秒~0.03 个样本/秒（根据所设滤波器）。
2、 信号源
1、数量：　1 台
2、技术指标：
（1）发射频率：9kHz~6GHz

（2）供电电源：AC 220V ±10%/50Hz

（3）基本功能 ：电平分辨率：0.01 V；频率步进：0.5 - 10%；驻留时间：100 ms~ 10s，AM

（4）调制：内部(400 Hz -1kHz)、外部调制脉冲调制：1Hz，200 Hz (仅PMM3000)　调制深度：1 ~ 100%

三、功率计
1、数量：　2套；
2、技术指标
功率：6 GHz RF Power meter ；
四、操作软件及培训    
1、操作软件
适合与所购设备（功放、场强仪、信号源、功率计等）配套的系统测试，满足服装电磁屏蔽效能的测试要求。

2、计算机1套

    适合操作软件的安装和系统测试的要求。

3、提供操作者的技术培训服务。
五、售后服务
（1）货到后，卖方将在与最终用户约定的时间内，到买方指定的地点免费为用户进行安装、调试，仪器的性能应符合标书中规定的技术指标和服装电磁屏蔽效能的测试要求。

（2）卖方提供仪器的使用手册及基本操作和现场培训。

（3）仪器从验收合格之日起，提供24个月的保修。

（4）保修期满后，卖方仍提供优惠维修服务，仪器终生维修，终身免费技术咨询。

（5）每年一到两次的技术回访。

（6）卖方的维修工程师在接到维修通知后及时响应给予答复处理，如需维修应在72小时内到达现场进行维修。


4

