
上海工程技术大学
化工学院涂层表面机械性能测试仪器
采购项目
招标文件

项目名称：化工学院涂层表面机械性能测试仪器等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月16日
招标文件
招标项目名称：化工学院涂层表面机械性能测试仪器采购项目
发标时间：2016年11月16日星期三
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化工学院涂层表面机械性能测试仪器等进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年11月22日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月22日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高老师    电话：67791012
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	序号
	大类
	产品名称
	参考标准
	标准名
	数量
	说明

	36
	涂层表面机械性能测试仪器
	划圈法附着力测试仪
	　
	　
	2
	    用画圈法来评定涂抹与基材之间的附着力。BGD501是国内最新的一款全自动的划圈法附着力测试仪，全铝氧化机身，高档，美观，轻便，具有操作准确，方便等特点，电动完成划圈，速度均匀，力度恒定，试验结果具有高度重现性和可比性，试板装拆方便，单次测试完成后可以一键返回起点，试验结果更精确，工作平台起点及终点精确定位，严格保证每次测试都能达到标准量程，砝码盘独立旋转设计，运行时减少其惯性对试验负载的影响。 转针回转半径R=5.25mm； 工作行程：80mm； 砝码重量：100g、200g、500g、1000g。底材建议选用120*50*0.28MM马口铁。

	37
	
	附着力划格板
	GB/T 4893.4-2013
	家具表面漆膜理化性能试验 第4部分:附着力交叉切割测定法
	2
	    符合BS3962-6，GB4893.4-85标准要求，操作方便简单，适用于测定木器家具及其它木制件表面漆膜原度小于250mm的漆膜对基材的粘附牢度或底面漆相互结合的牢度。   割痕间距：1mm；1.5mm；2mm；3mm共四种规格； 割痕长度：35mm； 割痕数量：11条；附带一盒专用的单刃切割刀具。

	38
	
	漆膜划格器
	GB/T 9286-1998
	色漆和清漆漆膜的划格试验
	2
	    符合ISO2409、GB/T 9286标准要求，用于测定涂层与基材的附着力。六个工作面（相当于六把刀）设计使用长久； 配两个切割刀头（刀口厚度：﹤0.1mm；刀夹夹角：30±1º，一个规格为1MM间距11刃，另一个规格为2MM间距6刃），附着力测试专用的3M测试胶带1卷，放大镜1个，毛刷1把及塑料携带箱一个.

	39
	
	数显拉开法附着力测试仪
	GB/T 5210-2006
	色漆和清漆 拉开法附着力试验
	2
	是一款智能附着力测试仪器，它通过液压对特定面积的涂层进行拉脱测试，拉脱力可通过数字显示器精确显示，并有两种不同的单位MPA和PSI选择，具有操作简单，数据精确，便携式设计，内置可充电锂电池，不需要外部电源，适用于现场和实验室使用；便携式设计，内置可充电锂电池，不需外部电源，适用于现场和实验室使用； 标配Micro-USB接口，与电脑连接后仪器类似U盘，可直接拷贝已存储的实验数据，不需要安装任何软件，使用简单方便；符合GB/T 5210、ASTM D4541/D7234、ISO 4624/16276-1及其他标准，精度为满量程的±1% ；内部存储拉脱数据，其中包括最大拉脱力，拉脱率，测试时间和拉脱锭子的尺寸；拉脱率显示，使操作者观察和调整拉脱率更为容易，符合国际标准测试方法；只需按键，便可选择拉脱单元尺寸，改变测量单位或储存读数；无需转换表，仪器自动按照拉脱单元尺寸计算拉脱力；拉脱单元使用价廉物美的符合国际标准的铝制锭子，无须清洁再用，可作长期记录保存；铝制自动对中拉脱单元确保在光滑或不平的表面测试时使拉脱力作用于测试表明时均匀，防止单边拉脱。 液晶显示,有MPa或psi两种单位锭子尺寸：20MM（标配）；主机尺寸：360MM×75MM×115MM（长×宽×高）；精度：±1%满量程；分辨率：0.01MPa(1psi)

	40
	
	铅笔硬度计
	GB/T 6739-1996
	铅笔法测定漆膜硬度
	4
	按GB/T 6739-2006、ASTM D 3363设计，通过以一定硬度标号的铅笔在干燥后的涂膜上划痕，以未引起涂膜破坏的最硬铅笔标号来表示。该仪器具有体积小、重量轻、操作简单科学等特点，可用于实验室，也可用于施工现场，并能在任意方向上对涂膜硬度进行检验。。笔尖负重：750±10g；铅笔与试板夹角：45º；配检测专用中华铅笔一套，垫块一个，削笔刀一把，铅笔硬度计一台；400号水砂纸10张

	41
	
	巴克霍尔兹压痕试验仪
	GB/T 9275-2008
	巴克霍尔兹压痕试验
	2
	按GB/T 9275及ISO 2815标准设计；它通过具有特定尺寸和形状的压痕器（硬质工具钢制的具有尖锐刀刃的金属轮）在规定实验条件下对涂膜进行压痕试验。压痕长度的测量结果以毫米表示。此种方法仅适用于测量具塑性变形行为的涂料，对于弹性变形行为的涂料不应使用该方法进行评价。压痕器有效负重：：500±5g； 压痕器直径：30±0.2mm；压痕器宽度：5±0.1mm；压痕器夹角：60°±0.5°；观测装置：20倍的显微镜+分度0.1mm的目镜。

	42
	
	智能多功能摆杆硬度仪
	GB/T 1730-2007
	色漆和清漆 摆杆阻尼试验
	2
	此为一种国际通用的涂膜硬度测试方法的必备仪器。国内最新款设计，符合ISO 1522和GB/T 1730标准要求。高精度机械加工部件（摆针）保证试验数据的重现性和可比性；可切换两种试验方法：K摆（科尼格）或P摆（珀萨兹）；人性化LCD操作界面；采用快门线释放摆针，试验结果更精确； 可升降工作平台自动放置试验样板，方便简单；自动计数或计时并相应地在偏转分别低至3°（KÖnig）或4°（Persoz）时自动停止试验。使用两个光敏探头记录偏转；可任意选择试验结果记录模式：计时或计次；整体压铸有机玻璃门罩，大大减少了空气流通带来的数据偏差。摆杆重量：200g±0.2/500g±0.1；钢珠直径5/8MM；初始摆动角度6/12°；终点摆动角度3/4°；振荡周期1.4/1S；玻璃板上摆动时间250±10s/430±10s；自动计数。

	43
	
	自动划痕仪
	GB/T 9279.2-2015
	色漆和清漆 耐划痕性的测定 第2部分：负荷改变法
	2
	衡量漆膜硬度的一个重要指标就是耐划痕性的测定；本机器是可变负荷的，即划痕试验过程中，划针加载在试板上的负重从0逐渐增加，试验结果通过测量最终负荷点至刚出现划痕点之间的距离来计算试板刚出现划痕的点的临界负荷表示。工作平台可前后移动，方便用户在同一试板上快速切换不同试验区域；超大工作平台，适合不同尺寸的试板（最大试板尺寸200×100mm）；划针划透试板是采用声光报警系统，更直观；符合GB/T 9279.2-2015和ISO 1518-2标准；划针尖头为锥形蓝宝石或钻石，其尖顶磨圆至半径为（0.03±0.005）mm；划针与试样板角度为90°；试验负荷可变：（0g～50g或 0g～100g或 0g～200g）；电机60W  220V  50HZ；划痕速度10MM/S；仪器尺寸500*260*260MM重量15KG。

	44
	
	涂层耐擦伤性测试仪
	GB/T 31591-2015 
	色漆和清漆 耐擦伤性的测定
	2
	新标准GB/T 31591-2015《色漆和清漆 耐擦伤性的测定》的最新配套仪器。工作平台可前后移动，方便用户在同一试板上快速切换不同试验区域；双重调平衡装置，减少仪器水平所引起的实验误差； 两种划针选择；超大工作平台，适合不同尺寸的试板（最大试板尺寸200×100mm）；可升降平衡臂设计，可以测试厚度从0.1mm至10mm的任意试板；划针划透试板是采用声光报警系统，更直观；砝码：100克/1个，200克/2个，500克/码1个，1000克/2个，2000克/1个；划针：镀铬钢U形划针，直径为1.6mm，外半径为（3.25±0.05）mm；洛氏硬度(HRC)56～58，表面平滑（粗糙度<0.05μm）； 划针移动速度：0 mm/s～10 mm/s；划针与试板角度：45°；试板尺寸要求：长宽分别小于200mm和100mm；厚度小于10mm； 电源：220V AC 50/60Hz；电机功率60W； 外形尺寸/重量：450×310×200mm（长×宽×高）；重量：15kg。

	45
	
	漆膜柔韧性测试仪
	GB/T 1731-1993
	漆膜柔韧性测定法
	2
	    又称漆膜弹性测定器，是按照国家标准GB/T1731《漆膜柔韧性测定法》中规定制造的。将涂覆有涂膜的试板在不同直径的轴棒上弯曲，以不引起涂膜破坏的最小轴棒直径（mm）来表示涂膜柔韧性。全不锈钢轴棒，轴棒长度：35mm, 分别以1～7级表示。

	46
	
	圆柱弯曲试验仪
	GB/T 6742-2007
	色漆和清漆弯曲试验
	2
	适用于测定色漆、清漆涂层在标准条件下绕一定直径园柱轴弯曲时而不引起涂膜破坏的最小直径，以mm表示。这是一个非常简单而且快速的测定涂层弹性的方法，只需将已有涂层的试板放在已知直径的圆轴上弯曲，并观察涂层的开裂或破坏的情况。符合GB 6742，ISO1519标准要求，用于检测漆膜随底材变形而不发生损坏的能力。不锈钢轴棒直径：2、3、4、5、6、8、10、12、16、20、25、32mm；误差±0.1mm。弯曲试验仪按GB/T 6742和ISO 1519-93设计，

	47
	
	圆锥弯曲试验仪
	GB/T 11185-2009
	色漆和清漆 弯曲试验(锥形轴)
	2
	    符合GB/T 11185和ISO 6860标准要求；不锈钢圆锥体细端直径：3.1±0.1mm；粗端直径：38.0±0.1mm；锥体长度：203±3mm；附带刻度标尺可快速判读试验结果

	48
	
	T弯折机
	GB/T 30791-2014
	色漆和清漆 T弯试验
	2
	把涂漆表面朝向弯曲的外侧，以逐步减小的曲率半径将涂漆试板弯曲180°折回其背面，其中曲率半径的大小由间隔物决定。试板弯曲后，通过放大镜检查每块样板的涂层开裂情况并通过胶带拉脱试验观察涂层的剥落情况。以T-弯评级来表示在不出现涂膜开裂或剥落，即不通过不再发生的情况下试板能够被弯曲的最小直径。也或通过放大镜进行目视检查，用于确定涂膜是否出现任何形式的剥落。符合GB/T 30791和ISO 17132 《色漆和清漆 T-弯试验》标准中折叠法（绕试板自身反复折叠）的要求。具有结构紧凑，外观简洁，使用方便等特点，是用来测定彩色钢板、铝板的抗弯折性能的理想设备。试验底材：0.5~2.0mm钢板或铝板；整机重量：50kg；外形尺寸：300×300×190mm。

	49
	
	漆膜冲击器
	GB/T 1732-1993
	漆膜耐冲击测定法
	2
	冲击试验也称耐冲击性、冲击强度，系指让自由落体的重锤冲击试样，使试样快速变形，形成凸形区域，以此测定涂膜在受高速载荷作用、急剧变形的条件下，涂膜的弹性和对基材的附着力。标格达公司根据不同行业、不同标准生产多种冲击器，但基本原理都是以固定质量的重锤在一定高度落于涂覆有待测样品的试板上，观察不引起涂膜破坏的最大高度，以kg.cm表示。冲击仪包括一个带连接导管支架的牢固的基座，导管管身带狭缝而中间通过使用一个适合重物的轴圈引导圆柱型重物落下，沿狭缝旁有标注的高度以标明重物下落时对应的读数。仪器的基座包含一个模座支撑。重物在内部有一个铁球以提供不同的几何尺寸。球的尺寸要适合于模座，这一点很重要，它可防止试板在模座内部边缘部位受到的剪切力。为了限制下落重物的压痕深度，可调配不同厚度的深度控制环，同时也可使用不同的重物。符合GB/T1732标准要求，最新款设计， 铝氧化发黑导管永不生锈。 重锤质量：1000g；冲头直径：Φ8 mm；最大冲击高度：1.0米.冲击高度分度值1CM；模座尺寸ф15mm；冲击深度2MM。

	50
	
	重型冲击器
	GB/T 20624.2-2006|
	色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第2部分：落锤试验（小面积冲头）
	2
	最大冲击高度0-100CM；冲击高度分度值1CM；模座尺寸ф16.3/31.75mm；冲击锤质量1000G*2个；300G*1个；冲头直径：Ф 12.7mm（1/2 inch）；Ф 15.9mm（5/8 inch）；冲击深度2.5MM；符合标准：ASDM D 2794；ISO 6272.2；GB/T 20624.2；尤其适合底材0.4MM以上的材料测试。

	51
	
	弹性冲击器
	GB/T 20624.1-2006
	色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第1部分：落锤试验（大面积冲头)
	2
	最大冲击高度0-100CM；冲击高度分度值1CM；模座尺寸ф16.3/27mm；冲击锤质量1000G*2个；2LB*2个；冲头直径：Ф 20mm；Ф 15.9mm（5/8 inch）；冲击深度2.5MM；尤其适合彩钢板上的涂层测试。符合ISO 6272.1；GB/T 20624.1标准。

	52
	
	杯突试验仪
	GB/T 9753-2007
	色漆和清漆 杯突试验
	2
	   杯突试验（又称压陷试验）是评价涂料成膜后在标准条件下使之逐渐变形后，其抗开裂或抗与金属分离的性能。漆膜破坏时冲头压入的最小深度即为杯突指数（也称为Erichsen数），以mm表示。 符合GB/T 9753、DIN ISO 1520及BS 3900等标准要求；国内最先进的杯突仪；自动座标定位系统，机器调零后自动记忆和跟踪压头的座标位置。消除了传统机器在操作中因回位和抖动造成的误差。高精度位置传感器，压陷深度测量精度可达0.01mm；带放大镜，适用于任何底材上（包括金属、塑胶、薄膜等）的涂层测试。最大压陷力：2500N；冲头直径：20mm；压陷最大深度：15mm；

	53
	
	漆膜磨耗仪
	GB/T1768-2006 
	色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法
	2
	该仪器的工作原理为：将待测材料放在转盘上，两个磨轮以一定重量压在材料上使其受磨耗。磨轮随样件盘转动面转动，产生相对运动和磨耗，而转动过程中磨轮轴相对于转盘转轴的偏移产生滑移运动，从而磨耗材料。面积为10x10cm的样件承受磨耗时，样件表面材料受全角度颗粒或丝织状物磨损形成一完整的圆环。这样可模拟真实的使用条件或达到标准规定的测试条件符合ISO 7784-2、ISO 9352、GB/T 1768、ASTM D 3884、ASTM D 1175等标准要求。保证每次试验结果的可比性。LCD 液晶直接显示运行参数，按键式面板操作方便快捷；配备吸尘器除磨屑；可以精确调整真空吸嘴高度以适应不同厚度的样品；支撑臂和磨耗轮固定套经过校准平衡处理；工作盘转速：60±2和72±2转/分（两种速度可选）； 三种不同试验负荷：500克、750克和1000克；试样尺寸：Φ100mm；电机功率：25W；橡胶砂轮：原装TABER公司；外径（51.6±0.1）mm；厚度（12.7±0.1）mm；记数范围：0～9999次；电源：220V；50Hz；外形尺寸：220×280×254mm；标配原装进口的TABER公司CS-10或CS-17砂轮一对+S-11砂轮预磨砂纸10张+标准圆孔铝板100片。

	54
	
	涂层耐溶剂擦拭仪
	GB/T 23989-2009
	涂料耐溶剂擦拭性测定法
	2
	是一款多功能的耐溶剂擦拭仪，符合GB/T 23989《涂料耐溶剂擦拭性测定法》标准要求，用于测定色漆、清漆或相关产品的单一涂层或复合涂层体系耐溶剂擦拭性；该仪器采用单片机智能控制，无级调速，自动计数。液晶屏直接显示摩擦速度、摩擦次数、设定试验次数。具有结构合理、性能可靠、操作简单等优点。擦洗行程：100mm/120mm（可选）；摩擦频率：5～150次/分 （可调）；摩擦头负荷：1000±10 g；摩擦头直径：14±0.5 mm；设定计数范围：0-9999次；电源：AC 110～220V；50～60 Hz；外形尺寸：270mm×310mm×340mm

	55
	
	落砂耐磨试验机
	JG/T 133-2000
	建筑用铝型材、铝板氟碳涂层
	2
	    符合ASTM D968-83以及JG/T 133-2000标准。全不锈钢材质，用来测试标准条件下有机涂层的耐磨性。通过单位膜厚的磨耗量来表示试板上涂层的耐磨性。导管长度：914mm；导管内径：19mm；砂斗容积：3L；标配标准砂1袋25KG；

	56
	
	 R.C.A.纸带耐磨试验机
	ASTM F2357-04
	纸带耐磨试验机
	2
	    按ASTM F2357设计，用纸带与试样磨擦来判定涂层耐磨耗性能，适用于硅胶、橡胶、塑料等产品的表面漆膜、油墨、电镀层的耐磨测试；标配两个负载砝码，可分别调至三种压力下测试： 55g、175g、275g；试验速度：17转/分钟；每分钟走纸距离2670mm（1圈157mm） ；计数器：LCD显示，0~9999（可设定次数），标配美国ROMAN公司进口纸带一箱（40卷）宽17.46mm，每卷长约250m （走纸1800圈）。

	57
	
	漆膜回粘性测器
	GB/T 1762-1980
	漆膜回粘性测定法
	2
	说明：按GB/T 1762设计，因涂膜干燥后受一定湿度和温度影响会发生返粘现象，在一定温湿度条件下，通过一定重量作用在一定涂膜面积上判定涂膜返粘程度，以‘级’表示。主要技术参数：测定器：共三个，每个重500g，底面积1cm2平整光滑；恒温恒湿箱（自备）；四倍放大镜  中性定量滤纸片（自备）

	58
	
	漆膜耐码垛性仪
	GB/T 9280-2008
	色漆和清漆 耐码垛性试验
	2
	本仪器适用于测量包漆和清漆或有关产品单层涂层，复合层体系在规定的干燥时间内经充分干燥后，当两个涂膜表面或一个涂漆表面与另一种表面在受压的条件下接触放置时的耐损坏性能，符合GB/T9280标准。砝码质量：100g一个/200g二个/500g一个；压柱质量：250g

	59
	
	漆膜无印痕试验仪
	GB9273-1988
	漆膜无印痕试验
	2
	漆膜无印痕试验仪是依据GB9273 和ISO 3678 标准研制而成，适用于评价色漆、清漆或有关产品的涂层关于被称作为“无印痕”的干燥程度试验。主体砝码质量：200g±6g  ； 配重砝码质量：200g±6g（3件）、 100g±3g（2件）；橡胶圆板尺寸：直径 Φ22mm（邵A硬度50±3）；聚酰胺丝网： 25mm×25mm（孔径约0.2mm）。

	60
	
	热源块
	GB/T4893.2-2005 
	家具表面耐湿热测定法
	2
	热源块按照国家最新标准GB/T 4893.2 和GB/T 4893.3制作而成，用于家具表面耐湿热性或耐干热性的测定。底面直径：Φ 100mm；材料：AlMgSi （合金6060）制造，板底机械磨平；重量：720g

	61
	
	耐干热试验锅套装
	 GB/T 4893.3-2005
	 家具表面耐干热测定法
	2
	用于对涂层等表面进行耐干热性能试验；耐干热试验锅：外径Ф87±1mm 高150±5mm 底厚 2.5±0.5mm；由3部分组成：耐干热试验压环：外径Ф180±1mm 内径Ф120±1mm 重量：4Kg；耐干热试验压块：外形尺寸：100mm×100mm×64mm（长×宽×高）重量：5Kg


3
11

